## Slide 1: Считывающая электроника. Статус, проблемы и задачи
Шитенков М.
28.03.2020

## Slide 2: Проблемы в FIRMWARE
* Некорректная размерноть MS. (СТАТУС!)
В прошивке был параметризовано значение smx_ref_freq_g в зависимости от тактовой частоты SX (в нашем случае 40 МГц)
Эмпирическим путем установлено, что ms_period=102400*2; ms_clk_period=6.25!
Но теоретически должно быть ms_period=102400*4; ms_clk_period=12.5
Но при этом данные выводятся с корректным временем и не теряются
Ведутся проверки с chipscope
* Мы никогда не видим сообщения END_OF_MS и STATUS (РЕШЕНО!)
сообщение END_OF_MS выводится: С обновленной прошивкой от 23.03 эта проблема исчезла (раннее сообщение отфильтровывалось перед записью в буфер)
сообщение STATUS - будет введено при переходи на новый формат данных
* Неравномерное распределение событий по эпохам (РЕШЕНО!)
С обновленной прошивкой от 23.03 эта проблема исчезла (исправлен баг в сортировщике)
* Все данные теряются если одновременно со всех elink поступает менее 2х событий (РЕШЕНО!)
если 3 и более событий, то почти все события регистрируются
С обновленной прошивкой от 23.03 эта проблема исчезла (исправлен баг в сортировщике)

## Slide 3: Проблемы в soft
* Не удается получить тактовый сигнал от TS MASTER. (СТАТУС!)
Для старта отсчета PPN нужно сконфигурировать AFCK как TS MASTER, что не допустимо в широкоформатной системе
Нужно дополнительное исследование (проверить конфигурацию TS MASTER)
Удалось получить PPR и PPS, по-прежнему нет (TFC_clk)
* Перестают отсчитываться MS (СТАТУС!)
причина в скрипте SyncAll (он сбрасывает счетчик MS на DPB, и иногда его не запускает вновь)
когда хотя бы с одного чипа приходит NOTACK при записи TD command, то счетчик не запускается (возможно есть еще причины)
При этом регистры с чипов вычитываются, тоеть elink стабилен
При повторном запуске процедура может пройти успешно
The offset between smx reset and data binning reset
crob_com[].tdreg_tdfnum.write( pfnNext[ ]+3 ) увеличен до 10
последнее время проблема не повторяется.
* Провал в потоке данных при чтении через IPBUS_FIFO (РЕШЕНО!)
недалеко от начала сбора данных имеется провал порядка 500 эпох
Fifo_reset следует делать после переключения на IPBUS_FIFO (видимо до переключения он его не зачищает)

## Slide 4: Проблемы в soft
* Не стабильно работает алгоритм синхронизации elink на 40 МГц (всегда устанавливаются значения по умолчанию) (СТАТУС!)
на 80 МГц все видно.
Проблема уже детально исследована и пути решения определены
Нужно разработать новый алгоритм который сперва синхронизирует все активные SX на Emu подберет их среднее значение
затем выставить задержки на линиях данных
и только после получения EOS на всех чипах переходить в frame_mode.
* Обнаружно что каналы на чипе после маскировки не размаскировываются (СТАТУС!)
Баг в скриптах
Сперва размаскировываем все, а потом заново маскируем каналы
Позже можно придумать более элегантное решение
* Приходят сообщения TS_MSB со значением на единицу меньше предыдущего (СТАТУС!)
Такие события происходят примерно раз в секунду на лазерном стенде
Это мешает обработке данных и не должно происходить

## Slide 5: Проблемы в HARDWARE
* Рассинхронизация elinks (СТАТУС!)
Этому способствовали реле в холодильной установке, и выключение сетевых фильтров, возможно шаговый двигатель
последнее время не наблюдается (источник питания подключен через ИБП с землей. Смещение однополяное через ISEG)
* При запуске AFCK не стабильно работает GBT link (РЕШЕНО!)
синхронизация с emu эпизодически пропадает первые 5-10 минут работы платы.
потом работает без перебоев
РЕШЕНИЕ! Дать AFCK поработать в холостую 5-10
* Некорректное отображение событий с модуля ...B002 на "Р" стороне (РЕШЕНО!)
Один из рядов кабелей на сенсоре сдвинут на один стрип
РЕШЕНИЕ!- изменение карты каналов для конкретного модуля

## Slide 6: Результаты тестирования 25.03
* По последним тестам END_OF_MS стабильно приходит
* Данные не теряются, по предварительным тестам с лазерным стендом (даже если одновременно срабатывает менее трех каналов)
* Всегда сперва приходит сообщение TS_MSB, а потом EPOCH (должно быть наоборот)
* Приходят сообщения TS_MSB со значением на еденицу меньше предыдущего
Такие события происходят примерно раз в секунду на лазерном стенде
Это мешает обработке данных и не должно происходить
* В прошивке был параметризовано значение smx_ref_freq_g в зависимости от тактовой частоты SX (в нашем случае 40 МГц)
Эмпирическим путем установлено, что ms_period=102400*2; ms_clk_period=6.25!
Если установить ms_period=102400, то сообщение EPOCH приходит дважды за один MS
Но теоретически должно быть ms_period=102400*4; ms_clk_period=12.5
Но при этом данные выводятся с корректным временем и не теряются
Ведутся проверки с chipscope

## Slide 7: Будущие задачи
* Многократное дублирование событий с шумных каналов чипа (СТАТУС!)
Такие данные поступают напрямую с SMX
При этом на счетчиках АЦП критических шумов не наблюдается
Одно и тоже событие (таже амплитуда канал и TS) вычитывается более 10000 тысяч раз в процессе чтения данных (даже в различных эпохах)
Это характерно для шумных каналов, которые даже не калибруются.
Пока решается маскировкой шумных каналов вручную!
Необходимо дополнительное исследование
* одна плата AFCK может считывать только 5 FEBs (СТАТУС!)
Перекочевало из СBM и пока не модифицировалось, нужно 6
Emulator поддерживает 6 FEBs
Доработка не производилась
Скорее всего понадобится помощь Войтека