## Slide 1
Разработка высокоэффективного электромагнитного масс-сепаратора для комплекса разделения изотопов трансплутониевых элементов
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
АО «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»
Рычков Юрий Владимирович
Проект реализуется при поддержке Госкорпорации «Росатом» в рамках выполнения работ по федеральному проекту «Разработка новых материалов и технологий для перспективных энергетических систем» комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации до 2024 года»

## Slide 2: Разделение изотопов ТУЭ на электромагнитном масс-сепараторе С-2
Исходная смесь изотопов
Обогащенные изотопы
Анализ методами
масс-спектрометрии
радиометрии
Очистка от радиоактивных и инертных примесей методами:
осаждения
ионообменной хроматографии
жидкостной экстракции
Разделение на электромагнитном масс-сепараторе С-2
Изотопная продукция
Изотоп | Обогащение, %
Pu-238 | 99,6
Pu-239 | 99,997
Pu-240 | 100
Pu-241 | 99,98
Pu-242 | 99,96
Pu-244 | 99,995
Am-241 | 99,9
Am-242m | 73,6
Am-243 | 99,999
Cm-243 | 99,99
Cm-244 | 99,3
Cm-245 | 99,99
Cm-246 | 99,8
Cm-247 | 90,2
Cm-248 | 97,0
Регенерация

## Slide 3
Задача
Получение мишенного материала – обогащенного калифорния-251 в количестве, достаточном для проведения экспериментов по синтезу элемента с Z=120.
3
Массовая доля, % |  |  | 
Cf-249 | Cf-250 | Cf-251 | Cf-252
42 | 21 | 28 | 9
Необходимый коэффициент разделения по Cf-251:
Требования к мишенному материалу:
Масса Cf-251 – не менее 25 мг
Масса Cf-252 – не более 10 мкг
Ожидаемый изотопный состав исходного калифорния:
и абсолютные изотопные концентрации целевого изотопа в обогащенном продукте и исходной смеси соответственно

## Slide 4: Сравнительные характеристики сепараторов
КПД одного разделения 7% > 30%
коэффициент регенерации 60% > 80%
коэффициент переработки вещества 14% > 40%
коэффициент разделения до 500 > 700
Действующий масс-сепаратор С-2 Новый масс-сепаратор

## Slide 5: Состав масс-сепаратора
1
Схема масс-сепаратора С-3
источник ионов
диспергирующий электромагнит
вакуумная
камера
приёмник
изотопов
1400

## Slide 6: Источник ионов
Общий вид источника ионов
Основные технические требования:
энергия ионов – до 50 кэВ;
сила тока пучка одноатомных, однозарядных ионов – до 100 мкА;
коэффициент использования вещества – не менее 35%;
локализация неразделенного рабочего вещества на деталях источника ионов – не менее 80%;
ресурс – не менее 500 ч.
Разрабатывается совместно с АО «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»

## Slide 7: Источник ионов
Выполнены теплофизические расчеты
Определена тепловая мощность нагревателя для обеспечения необходимого потока пара хлорида калифорния (III) в разрядную камеру
Используется специальная ионно-оптическая система на основе трансаксиальных линз
Определены геометрические размеры элементов ИОС
и диапазон изменения управляющих напряжений
Распределение температуры по корпусу источника ионов
800°С
100 °С
Схема ионно-оптической системы

## Slide 8: Источник ионов. Формирование пучка
Фазовые портреты пучка (x-x’) и (y-y’) на выходе ИОС
Траектории частиц и изолинии потенциала электрического поля ИОС
y, м
y', м
x, м
x', м
y, м
z, м
x, м
z, м

## Slide 9: Стенд испытания источника ионов
Общий вид стенда
Испытание и подтверждение характеристик источника ионов:
определение коэффициента использования вещества
измерение угловых характеристик ионного пучка
измерение зарядового состава ионного пучка
I(t) – ионный ток, А
M=251 г/моль – молярная масса
n=1 – кратность заряда ионов
F=96 485 Кл/моль – постоянная Фарадея

## Slide 10: Диспергирующий электромагнит
Основные технические требования:
дисперсия на 1% относительной разности масс – не менее 35 мм
магнитное поле – неоднородное, показатель спада поля n=1
радиус средней траектории – 700 мм
полный угол отклонения пучка – 180°
магнитная индукция на средней траектории – до 0,8 Тл
радиальная фокусировка – формой границ магнитного поля
Разрабатывается совместно с АО «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»
Общий вид диспергирующего магнита

## Slide 11: Границы и распределение поля диспергирующего электромагнита
Схема ионно-оптической системы диспергирующего электромагнита
Rr1 – радиус входной границы анализатора
Rr2 – радиус выходной границы анализатора
d0 – межполюсное расстояние на средней траектории
δ0 = – угол раствора полюсов
Напряженность магнитного поля в межполюсном зазоре, А/м

## Slide 12: Варианты конструктивного исполнения диспергирующего электромагнита
 | А | С | D | E
МДС, А∙в | 2 × 14 000 | 2 × 14 744 | 2 × 13500 | 1 × 27000
Мощность, кВт | 13,6 | 15,2 | 12,2 | 6,2
Габаритные размеры, м | 2,16 × 1,22 × 0,61 | 2,33 × 1,31 × 0,61 | 1,93 × 1,40 × 1,23 | 1,75 × 1,40 × 1,23
Масса меди, кг | 267 | 267 | 267 | 176
Масса стали, кг | 6 718 | 6 976 | 14 277 | 14 256

## Slide 13: Моделирование магнитного поля
требуемое распределение
результат моделирования ΔB < 0,1% в рабочем диапазоне
рабочий диапазон

## Slide 14: Траектории ионных пучков
Траектории ионных пучков
(рабочее вещество – CfCl3 )
Расчетный спектр масс изотопов калифорния и положение входных щелей приемных коробок
источник
ионов
приёмник
изотопов
249 250 251 252
↓ ↓ ↓ ↓
R = 9700 D = 14,3 мм
-y, мм
660 670 680 690 700 710 720
105
104
103
102
101
100

## Slide 15: Приемник изотопов
Блок приемных коробок
Приемник изотопов
размеры входной щели приемной коробки – 40 мм × 3 мм
ход перемещения блока приемных коробок – 300 мм
одновременный прием всех разделенных изотопов с измерением ионного тока в каждой приемной коробке
минимальное перекрестное изотопное загрязнение
технологичность извлечения приемных коробок

## Slide 16: Вакуумная система
рабочее давление в вакуумной камере – 2,7∙10-4 Па (в источнике ионов P ~ 1 Па)
автоматическая стыковка и герметизация сменных узлов (источник, приемник)
наличие внутри вакуумной камеры разборного защитного лайнера
возможность дезактивации внутренних поверхностей вакуумной камеры
наличие системы напуска инертного газа
Вакуумная камера
Защитный лайнер

## Slide 17: Система контроля и управления
автоматизированное управление всеми составными частями масс-сепаратора как единой системой
построение спектра масс разверткой пучка как по ускоряющему напряжению, так и по магнитному полю
наведение и удержание фокуса ионных пучков на входных щелях приемных коробок приемника изотопов
контроль процесса накопления изотопов
Схема системы контроля и управления

## Slide 18: Заключение
Проведены расчетно-экспериментальные исследования, подтверждающие достижимость требуемых характеристик составных частей масс-сепаратора.
Выбранные технические решения обеспечат коэффициент разделения не менее 700 и КПД одного разделения не менее 30% (с регенерацией коэффициент переработки вещества – не менее 40%).
Разработана КД на вакуумную систему и приемник изотопов, ведется их изготовление (завершение в 2022г.), КД на источник ионов, диспергирующий электромагнит и систему контроля и управления – в разработке (завершение в 2022г.).

## Slide 19
Спасибо
за внимание
Рычков Юрий Владимирович
начальник научно-исследовательской группы
ИЯРФ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
тел.: 8 (83130) 2 98 40
e-mail: yuvrychkov@vniief.ru