## Slide 1
Prototype of a GEM detector with a metallized PET membrane as a Frisch grid
Zur Ilya Alexandrovich
Junior Researcher, INP BSU
zur.ilya01@gmail.com
Institute for Nuclear Problems of Belarusian State University
"The Actual Problems of Microworld Physics"
Shmanai Yahor Evgenievich
Junior Researcher, INP BSU
Notes: Здравствуйте уважаемые участники конференции! Меня зовут Зур Илья Александрович, я младший научный сотрудник лаборатории физики перспективных материалов НИИ ЯП БГУ. Вашему вниманию предлагается доклад по результатам тестирования прототипа GEM-детектора с металлизированной мембраной в качестве сетки Фриша. (Исследования выполнялись в НИИ ЯП БГУ (финансирование ОИЯИ)).

## Slide 2
TPC. GEM-детекторы
Треки в TPC
GEM детектор
GEM-детектор – представитель газоразрядных детекторов ионизирующего излучения; применяется для регистрации заряженных адронов и фотонов.
Основные характеристики GEM-детектора:
пространственное разрешение ≈ 30…50 мкм;
временное разрешение ≈ 10 нс;
коэффициент усиления 104…5;
энергетическое разрешение от 18 до 25%.
Проволочный детектор
Notes: В настоящее время для регистрации треков заряженных частиц, дрейфующих в ТРС используются проволочные пропорциональные камеры, располагающиеся в торцах объёма ТРС. В рамках модернизации планируется переход к более совершенным детекторам газоразрядного типа – GEM-детекторам.

## Slide 3
Выход ионов в TPC
e
Ar
Две основные проблемы:
Нежелательная рекомбинация электронов, дрейфующих в объёме ТРС с ионами, образовавшимися при усилении в GEM;
Создание электрического поля от облака ионов.
hv
Ar
e
?
Торец
Майларовый электрод
Notes: Когда в активной области происходит столкновение пучков – в объём ТРС вылетают продукты реакции и создают электрон-ионные пары из атомов газовой смеси. Электроны дрейфуют к торцам в электрическом поле. Для простоты схематического изображения магнитное поле не показывается. После умножения в пропорциональных камерах в объём ТРС попадают положительно заряженные ионы аргона. На встречу им уже могут дрейфовать электроны от другого события. Таким образом можно обозначить две проблемы:
1. Нежелательная рекомбинация электронов, дрейфующих в объёме ТРС с ионами, образовавшимися при усилении в GEM;
2. Создание электрического поля от облака ионов.

## Slide 4
Цели:
Задачи:
установить диапазон рабочих напряжений прототипа GEM-детектора с сеткой Фриша из металлизированной мембраны;
получить зависимость электронной прозрачности от электрического поля;
определить оптимальное для улучшения параметров индукционного сигнала геометрическое расположение мембраны.
Актуальность:
Управление передачей первичной ионизации из дрейфового зазора TPC к усилительному элементу (MWPC, GEM …) и захватом ионов, дрейфующих из усилительной области в дрейфовый промежуток (модификация элемента GATE для TPC).
4/21
Мотивация
измерить коэффициент электронной прозрачности мембраны;
улучшить энергетическое разрешения GEM-детекторов.

## Slide 5
http://nuclphys.sinp.msu.ru/experiment/methods/ident.htm#:~:text=сетка Фриша
Сетка Фриша
Гипотеза исследования: использование металлизированной трековой мембраны в качестве сетки Фриша улучшит энергетическое разрешение GEM-детекторов.
Схема детектора с сеткой Фриша
Спектр 55Fe от кремниевого детектора
https://www.researchgate.net/publication/273473349_High-Resolution_X-Ray_Spectroscopy_with_Multi-Element_HPGe-_and_SiLi-Detectors_and_CUBE_Preamplifiers/figures?lo=1&utm_source=google&utm_medium=organic
Спектр 55Fe от GEM-детектора
https://www.researchgate.net/publication/233846793_The_Reconstruction_Algorithm_Study_of_2D_Interpolating_Resistive_ReadoutStructure/figures?lo=1
Сетка Фриша – сеточный или проволочный электрод, который служит для отсечения индукционных сигналов от нежелательных носителей заряда.
Собираемый на аноде заряд определяется только электронами, движущимися между сеткой Фриша и анодом.
Notes: Мы предполагаем, что посредствои применения сетки Фриша будет возможно улучшить энергетическое разрешение GEM-детектора. Сетка Фриша представляет собой элемент детекторов ионизирующего излучения и предназначена для экранирования индукционных сигналов от нежелательных носителей заряда (электронов и ионов). Идеальным результатом являлось бы энергетическое разрешение, близкое к полупроводниковому детектору (чтобы лучше разделить линии).

## Slide 6
Для создания пор плёнку ПЭТФ будущей мембраны облучают ионами криптона с энергиями от 1 МэВ/нук
СЭМ-изображения поперечного сечения и поверхности трековой мембраны
Гистограмма распределения пор по диаметрам и
СЭМ-изображение бактерий на поверхности ТМ
Трековая (ядерная) мембрана – плёнка из ПЭТФ, перфорация которой достигается путём ионного облучения и последующего химического травления латентных треков.
Трековая (ядерная) мембрана
Notes: В качестве сетки Фриша предлагается использовать металлизированну трековую мембрану. Трековая (или ядерная) мембрана представлеет собой плёнки из полиэтилентерефталата, перфорация которой является следствием облучения исходной плёнки высокоэнергетичными ионами криптона с последующим химическим травлением. В зависимости от режимов облучения и травления диаметр отверстий может варьироваться в диапазоне от нескольких нанометров до микрометров. Мы использовали доступные образцы со средним диаметром отверстий порядка 3 мкм. Наиболее часто ТМ применяют в фильтрах для жидкостей (СЭМ изображение в правом нижнем углу). Трековые мембраны предоставлены нам ЛЯР (лабораторией ядерных реакций).

## Slide 7
Двусторонняя металлизация поверхностей трековых мембран производилась на установке Vactime M 440 методом магнетронного распыления хрома.
мишень
ионный источник
подложко-держатель
Условия металлизации мембран | 
Давление аргона в камере, Па | 0,1
Длительность напыления, с | 180 (эквивалент 150 нм)
Угол, град | 45
Вращение образцов | есть
Температура подложкодержателя, К | 323
Катодное напряжение, В и ток, А | 450 и 3
Установка Vactime M 440
Распределение хрома вдоль поперечного сечения мембраны
Металлизация трековых мембран
7/21
Notes: Для использования ТМ в качестве сетки Фриша была произведена их двусторонняя металлизация. Металлизация мембран производилась атомами хрома магнетронным распылением на установке Vactime M 440 в лаборатории ЛФПМ НИИ ЯП БГУ. Технологические режимы процесса напыления представлены в таблице. Важно отметить факт, что удалось подобрать такие условия напыления, при которых атомы хрома не проникали в отверстия глубже чем на 4 мкм, то есть не металлизация не приводит к увеличению электропроводности плёнки.

## Slide 8
Стенд для тестирования прототипов GEM-детекторов
Фото камеры для тестирования детекторов
Схема стенда для тестирования детекторов
Фото стенда для тестирования детекторов
Notes: Стенд для тестирования прототипа детекторов состоит из источника высокого напряжения, источника рентгеновских фотонов, генератора сигналов и осциллографа, зарядочувствиельного усилителя и АЦП с компьюетром. Прототип помещается в герметичноую камеру и тестируется при непрервыной циркуляции смеси Ar--CO2.
Блок схема для тестирования GEM-детекторов состоит из самого детектора, который находится внутри газового объема Ar--CO2, При помощи высоковольтного источника напряжения подаем потенциалы на обкладки детектора.
Выходы для считывания подключаются на зарядочувствительный усилитель и после на осциллографф. Для дальнейшей цифровой записи спектров используется QDC-АЦП и Персональный компьютер

## Slide 9
Прототип GEM-детектора с мембраной
Исследованные конфигурации: {2/4,3/3,4/2} мм
Прототип GEM-детектора с мембраной
RCR-фильтр
Катод
GEM
DLC
Мембрана
Мембрана
Спейсеры на 6 мм
2/4:
2- расстояние от мембраны до нижнего электрода GEM;
4- расстояние от мембраны до считывающего электрода.
9/21
Notes: На рисунке представлена фотография прототипа GEM-детектора, который состоит из катода (лавсановая металлизированная пленка с одной стороны), усилительного элемента – GEM (перфорированный усилительный элемент), коллектороного анода – резистивное DLC-покрытием. Роль сетки Фриша выполняла металлизированная мембрана, которая располагалась в объёме между DLC-анодом и нижней обкладкой GEM.
Для создания планарного и однородного электрического поля мембрана закреплялась в рамку, которая обеспечиала равномерное натяжение мембраны. Электрический контакт мембраны осуществлялся с помощью токопроводящего клея. Пространственное расположение мембраны регулировалось с помощью спейсеров на 6 мм.

## Slide 10
Схема эксперимента. Описание работы прототипа GEM-детекторов
10/21
Принципиальная схема работы GEM-детектора
изменяется напряжение на GEM;
изменяется напряжение на мембране;
изменяется пространственное положение мембраны.
записываются сигналы и спектры сигналов с GEM и DLC;
записываются токи с мембраны и DLC.
500 нс
Необходимое условие: электронная прозрачность мембраны!
Notes: Необходимым условием для использования трековых мембран в качестве ионных уловителей – ненулевая электронная прозрачность. Для измерения коэффициента электронной прозрачности необходим несфокусированный поток низкоэнергетичных электронов, источником которых является усилительный элемент GEM-детектора. Мембрана располагалась в индукционном промежутке, в ходе экспериментов изменялось её пространственное расположение и напряжение на ней. Индукционные сигналы и их спектры записывались с электродов ГЕМ и ДЛС.

## Slide 11
Коэффициент прозрачности металлизированной мембраны
Зависимость электронных токов через мембрану и DLC от напряжения на мембране для конфигурации {3/3}
Напряжение на мембране | Ток через мембрану мкА | Ток через DLC , мкА | Коэффициент прозрачности η, %
100 | 0.030 | 0.005 | 14,3
200 | 0.030 | 0.010 | 25,0
300 | 0.025 | 0.010 | 28,6
400 | 0.025 | 0.010 | 28,6
500 | 0.035 | 0.015 | 30,0
600 | 0.035 | 0.015 | 30,0
Напряжение на мембране |  |  | Коэффициент прозрачности η, %
100 | 0.030 | 0.005 | 14,3
200 | 0.030 | 0.010 | 25,0
300 | 0.025 | 0.010 | 28,6
400 | 0.025 | 0.010 | 28,6
500 | 0.035 | 0.015 | 30,0
600 | 0.035 | 0.015 | 30,0
Коэффициент электронной прозрачности η показывает долю электронов лавины после усиления в GEM, преодолевших мембрану и определяется как:
11/21
Зависимость коэффициента электронной прозрачности η металлизированной мембраны от напряжения на мембране для конфигурации {3/3}
Qлавины = Qутечки + Qиндукции
Qиндукции
Qутечки
Qлавины
Notes: Одной из наиболее важных характеристик металлизированной трековой мембраны является коэффициент электронной прозрачности, показывающий долю электронов лавины после усиления в GEM, преодолевших мембрану. Коэффициент можно оценить из отношения токов, протекающих через мембрану и полного тока (ток через мембрану + ток через DLC). Зависимость коэффициента электронной прозрачности от напряжения на мембране выходит на насыщение при напряжениях порядка 400-500В. При приложении электрического потенциала на мембрану, видимо, происходит частичная фокусировка потока электронов. При заземлении мембраны электроны через неё не проходят

## Slide 12
Индукционные сигналы. Заземлённая мембрана
DLC
TOP-GEM
Осциллограммы сигналов с TOP-GEM и DLC прототипа GEM-детектора с заземленной мембраной (при положении мембраны 3/3)
+ ионы
DLC
мембрана
Напряжения на катоде, TOP и DOWN GEM смешаются на -600 В. Мембрана заземляется;
Напряжения на элементах детектора: {-1840, -1680…1740, -400, 0, 10} В;
Сигнал (зелёный) считывается с DLC и при заземлённой мембране сигнал отсутствует.
Вывод: реализуется схема полной экранировки с заземлённым электродом.
12/21
Notes: Для заземления мембраны все напряжения на электродах смещаются на 600В. В левой части слайда представлены осциллограммы индукционных сигналов, считываемых с верхней обкладки TOP-GEM (жёлтый сигнал) и коллекторного электрода DLC (зелёный сигнал).
При заземлении мембраны сигнал на DLC отсутствует – есть только шумы. Сигнал на обкладке GEM почти не изменился и устойчивый. Следовательно, происходит полное экранирование сигнала от ионов и блокировка электронного потока через мембрану.

## Slide 13
Индукционные сигналы. Напряжение на мембране
DLC
TOP-GEM
Осциллограммы индукционных сигналов с TOP-GEM и DLC прототипа GEM-детектора с мембраной при положении мембраны 3/3
На мембрану подавалось постоянное напряжение U
Напряжение на мембране | Отношение амплитуд сигналов DLC/GEM
100 | 0.49
300 | 0.41
600 | 0.42
Зависимость отношения амплитуд сигналов от напряжения на мембране
Вывод: мембрана пропускает образовавшиеся после усиления в GEM электроны к DLC.
Электронная прозрачность будет измеряться в дальнейших исследованиях.
13/21
Notes: При приложении напряжения к мембране происходит частичная фокусировка электронов и часть из них попадают в индукционный промежуток между мембраной и DLC. На электроде DLC появляется индукционный сигнал. Сигнал на DLC ослабляется на 50-60% относительно сигнала на обкладке GEM (при напряжении на мембране 100-600В). Происходит полное экранирование сигнала от ионов и частичное пропускание электронов в индукционный промежуток. Считая поле плоским и однородным, можно оценить время пролёта электронов, которое по оценкам приблизительно равно 460 нс.

## Slide 14
Рабочая точка прототипа GEM-детектора с мембраной
Зависимость центра тяжести спектра сигнала с DLC Xc от напряжения на мембране Umem
Пример спектра сигнала с DLC при фиксированном напряжения на мембране Umem
При приложении к мембране потенциала часть электронной лавины из GEM проходит через мембрану и создаёт на DLC короткий (≈500нс) положительный сигнал.
DLC
14/21
r2 ≈ 0,98
Notes: На слайде представлен репрезентативный энергетический спектр от источника 55Fe, полученный на исследуемом прототипе. Для корректной деконволюции спектры на подспектры, было использовано положение о том, что площадь каждого подспектра пропорциональна вероятности излучения фотонов с 5,9 и 6,4 кэВ. Из таких спектров определяются два параметра- центр тяжести (пик позиция пика) и FWHM (ширину на полувысоте). Видно, что зависимость коэффициента усиления может быть аппроксимирован логистической функцией с выходом на участок насыщения. Примечательно, что зависимость коэффициента электронной прозрачности коррелирует с коэффициентом усиления. Энергетическое разрешение прототипа при увеличении напряжения уменьшается, однако при этом увеличивается погрешность определения ширины.

## Slide 15
Спектры сигнала с DLC при добавлении мембраны
Нормированные на максимум спектры индукционного сигнала для различного положения мембраны: {2/4, 3/3, 4/2, none}
Зависимость центра тяжести Xc и ширины w фото-пика от расстояния между мембраной и нижней обкладкой GEM
15/21
Notes: В левой части слайда представлено семейство спектров, полученных при различных положениях трековой мембраны. Видно, что чем ближе мембрана к коллекторному электроду – тем уже спектр и пик позиция стремится в область меньших значений. Сначала может показаться, что конфигурация 2/4 оптимальна, однако…//переход на следующий слайд

## Slide 16
Спектры при максимальном напряжении на GEM
Нормированные на максимум спектры сигналов при напряжении UGEM = 1380V для положения мембраны 3/3 и без мембраны
Зависимость коэффициента усиления прототипа GEM-детектора для различного положения мембраны: {2/4, 3/3, 4/2,0}
Вывод: мембрана пропускает часть образовавшихся после усиления в GEM электронов к DLC
Чем ближе мембрана к DLC – тем меньше объём в котором пролетают электроны –
тем меньше амплитуда и длительность сигнала
16/21
Notes: Однако коэффициент усиления для конфигурации 2/4 возрастает с напряжением гораздо медленнее, ем при других конфигурациях, кроме того, пробойные события в такой конфигурации происходят чаще всего. Понятным является то, что чем ближе мембрана к DLC – тем меньше объём в котором пролетают электроны – тем меньше амплитуда и длительность сигнала.
Если анализировать качественные параметры спектров – то из графика в правой части слайда видно, что при напряжении 1,38 кВ на элементе GEM (максимальном, после которого начинаются пробои) на конфигурация мембраны {3/3} спектр сужается и становится не таким зашумленным как спектр GEM-детектора без сетки.

## Slide 17
Энергетическое разрешение GEM-детектора с мембраной
Энергетическое разрешение прототипа GEM-детектора с мембраной при различном положении мембраны: {2/4, 3/3, 4/2, 0}
17/21
≈ 28%
https://sci-hub.se/https://doi.org/10.1016/j.nima.2018.10.060
Энергетическое разрешение R исследованного прототипа ≈ 13%
Энергетическое разрешение R определяется как соотношение между энергией, которая необходима для разрешения двух близко расположенных энергетических уровней, и энергией, которую детектор может измерить.
Notes: Генеральная линия спекуляции: при приложении электрического потенциала к мембране происходит частичная фокусировка электронов, вылетающих из отверстий усилительного элемента. Наличие у мембраны не только «прямых» но и «косых» отверстий приводит к тому, что через мембрану проходит только часть электронов, которая пролетает через прямые отверстия, а на косых отверстиях электроны прилипают и уходят в цепь.

## Slide 18
Энергетическое разрешение GEM-детектора с мембраной
Плотность индукционного тока jind: пропорциональна скалярному произведению вектора скорости u заряженной частицы и напряжённости электрического поля E:
18/21
Notes: Генеральная линия спекуляции: при приложении электрического потенциала к мембране происходит частичная фокусировка электронов, вылетающих из отверстий усилительного элемента. Наличие у мембраны не только «прямых» но и «косых» отверстий приводит к тому, что через мембрану проходит только часть электронов, которая пролетает через прямые отверстия, а на косых отверстиях электроны прилипают и уходят в цепь.

## Slide 19
Заключение
Коэффициент электронной прозрачности при оптимальных условиях ≈ 30%;
показана принципиальная возможность использования металлизированной ядерной мембраны в качестве сетки Фриша для GEM-детектора;
оптимальной является конфигурация, когда мембрана равноудалена от нижней металлизации GEM-детектора и DLC (конфигурация 3/3 мм);
при уменьшении коэффициента усиления на ≈10% энергетическое разрешение улучшается от 17% до 12%.
19/21

## Slide 20
Продолжение исследований
Исследование влияния превалирующей ориентации направлений отверстий трековых мембран на коэффициент электронной прозрачности и энергетическое разрешение детектора;
исследование эффективности подавления потока ионов (IFB) из усилительной области GEM-детектора в дрейфовый объем прототипа;
создание физико-математической модели движения ионов и электронов в прототипе с мембраной.
20/21

## Slide 21
Благодарности
Авторы исследования выражают глубокую признательность за плодотворные научные дискуссии и помощь в проведении экспериментов
Федотова Юлия Александровна – НИИ ЯП БГУ
Казимиров Никита Андреевич – НИИ ЯП БГУ
Мовчан Сергей Александрович – ЛФВЭ ОИЯИ
Апель Павел Юрьевич – ЛЯР ОИЯИ
21/21

## Slide 22
Спасибо за внимание!
22/23

## Slide 23
Плотность индукционного заряда от скорости электрона
Плотность индукционного тока jind: пропорциональна скалярному произведению вектора скорости u заряженной частицы и напряжённости электрического поля E:
23/23
Амплитуда сигнала (на самом деле плотности заряда) от угла между скоростью и полем
Одномерное сечение сигнала (на самом деле плотности заряда) в разные моменты времени
Notes: Генеральная линия спекуляции: при приложении электрического потенциала к мембране происходит частичная фокусировка электронов, вылетаюхих из отверстий усилительного элемента. Наличие у мембраны не только «прямых» но и «косых» отверстий приводит к тому, что через мембрану проходит только часть электронов, которая пролетает через прямые отверстия, а на косых отверстиях электроны прилипают и уходят в цепь.