## Slide 1
Детекторные системы для измерений ионизирующих излучений и слабых оптических излучений
N.V. Dunin1,2 , V.V. Fimushkin1 , E.I. Demikhov2, S.A. Savinov2
8 June 2023
Electronics for radiation and optical ultra weak measurements
The XII Annual Conference of Young Scientists and Specialists Alushta-2023
1 Joint Institute For Nuclear Research, Dubna, Russia
2 Lebedev Physical Institute of Russian Academy of Science, Moscow, Russia

## Slide 2: Применение ФЭУ для измерения поляризации (SPD)
В рамках проекта NICA по программе поляризационных исследований в физике высоких энергий используется источник поляризованных ионов SPI для получения поляризованных пучков протонов и дейтронов
Для измерения и контроля степени поляризации ускоренных пучков предполагается разработка поляриметров низких и высоких энергий.
Для измерения поляризации пучка протонов на выходе из SPI (при низких энергиях в диапазоне 100-125 кэВ) будет использоваться поляриметр с использованием реакции слияния D(p,y)³He
, где в качестве мишени выбран твердый дейтированый полиэтилен.
В данном случае потребуется измерение гамма квантов около 3.5 мЭв двух плечах, поэтому необходимо одновременно считать два и более канала или анализировать данные с двух и более устройств.
Известно, что ионизирующее излучение (гамма и бета излучения) при взаимодействии со сцинтилирующим веществом порождает излучение в оптическом диапазоне в виде фотонов.
В физике сцинтилляторов первым и широко используемым фотодетектором стал фотоэлектронный умножитель. Соответственно, для регистрации фотонов была разработана детекторная система на основе ФЭУ.

## Slide 3: Детекторная система на основе ФЭУ с BGO сцинтиллятором
Dimensions of BGO crystal is 20*20*40
Power supply – 5 V.
Internal high-voltage power supply circuit
LV User interface for RIGOL DS4024
LV User interface for H7155 Counting module
Photon counting module with 32bit ARM controller Milandr
Single photoelectron
Amplitude 30-45мВ ,length 15-18 ns Amplitude 160-250мВ ,length 500-600 ns
BGO cosmic shower

## Slide 4
Рисунок 2. Общий вид детекторной системы.
Рисунок 1. Аналоговый сигнал от Co60.
Одноканальная детекторная система для гамма-спектроскопии
Особенность детекторной системы:
1) Фотокатод находится под нулевым сопротивлением для улучшения сигнал/шум
2) ФЭУ ET Enterprises 9114FLSB (2π)
3) CSI сцинтиллятор
Принцип работы детектирующей системы:
С выхода ФЭУ поступают аналоговые импульсы тока
Импульсы поступают на усилители –дискриминаторы
После усиления они преобразуются в TTL импульсы с помощью двух микросхем ОУ MAX9142 и Компаратора напряжения AD8014
Чтобы уменьшить влияние собственных шумовых импульсов ФЭУ (темнового тока, по- верхностной утечки) существуют следующие методы:
Уменьшение рабочего напряжения ФЭУ
Понижение рабочей температуры
Очистка ПП и ФЭУ
Для уменьшения собственного шума ФЭУ, мы изготовили печатную плату (ПП) из фторпласта, которая работает на пониженном напряжении (фторпласт более резистивный материал чем стеклотекстолит)

## Slide 5
Рисунок 4. Гамма спектр Co60. Детектор 23506 (Источник находится сбоку без свинцового кожуха)
Детектор 23506 работает корректно – рабочее напряжение отрегулировано правильно
Пик - 840 кЭв
Рисунок 3
спектр Cs137 в свинцовом коллиматоре
Детектор 23505
Пик - 330 кЭв

## Slide 6
Гамма-спектроскопия с помощью кремниевого ФЭУ (SiPM)
Почему CsI(Tl) ?
Сцинтилляционный кристалл CsI (Tl) был выбран
из-за его большой светоотдачи (фотон/МэВ) и высокого атомного номера.
Принцип работы SiPM спектрометра:
Гамма квант от 10 KeV до 1 meV попадает в сцинтиллятор CsI
После попадания в сцинтиллятор происходит генерация света с длинной волны 480нм+-20
Затем этот свет попадает на матрицу SiPM фирмы Sensl
Сигнал усиливается в 10^5 и мы получаем электрический ток
Полученный эл. сигнал попадает на АЦП и формируется энергетический спектр
В случае поляризованного пучка дейтронов используется аналогичная реакция P(p,y)³He.
Будут использоваться SiPM. В состав SiPM спектромента входят следующие компоненты:
Сцинтиллятор CsI (Tl).
Размер активной области составляет
10x10x30 мм.
2) SiPM фирмы SensL (Ирландия).
3) Электронная сборка предусилителя.
4) Аналого-цифровой преобразователь.
5) Программируемая логическая
интегральная схема FPGA (фирма Altera)
и микропроцессорный блок Microchip
с чипом USBxpress (Silicon labs).
Рисунок 5. Общий вид SiPM детекторной системы.
Рисунок 6. Общий вид SiPM детекторной системы.
В ПО была предусмотрена подстройка управляющего напряжения SiPM в зависимости от температуры.

## Slide 7
Энергетический гамма спектр от Co60 и Cs137
N. Dunin n all. Acta Phys. Pol. B Proc. Suppl. 14, 629 (2021) https://doi.org/10.5506/APhysPolBSupp.14.629

## Slide 8
Известно, что рост бактерий, дрожжей и клеток в конденсированных средах может резко ускорятся под влиянием оптического излучения определённой длинны волны
Различные виды клеток в процессе деления генерируют сверхслабое излучение в оптиче- ском и УФ диапазоне
Для регистрации этого излучения был раз- работана четырёх канальная система детекторов и блок регистрации данных на основе МК
Рис. 7. Четырехканальная детектирующая система на основе ФЭУ ET Enterprises 9114FLSB
Выбор ФЭУ (ET Enterprises 9114FLSB) обу- словлен сочетанием максимально возможной апертурой 2π, высоким быстродействием, низкими шумовыми характеристиками
Принцип работы детектирующей системы следующий:
1) С выхода ФЭУ поступают аналоговые импульсы тока
Импульсы поступают на усилители- дискриминаторы
После усиления они преобразуются в TTL импульсы с помощью двух микросхем:
-ОУ MAX9142
-Компаратор напряжения AD8014
К преимуществам разработанной детекторной системы можно отнести:
Электронная схема является высокочастотной (способна зарегистрировать один фотоэлектрон длительностью 2-3нс)
Наличие схемы антисовпадения (исключает импульсы от взаимодействия космических мюонов с материалом подложки – сигнала от всех 4х ФЭУ) – микросхема HCPL0600
Четырёхканальная детекторная система

## Slide 9
Рис. 8. Блок регистрации данных на основе 32-битного ARM
микроконтроллера Миландр
2. Прецизионная аппаратура для измерения сверхслабого оптического излучения от биокультур // Н.В. Дунин, В.Б. Дунин, С.А. Савинов, А.C. Рыбаков, C.Н. Майбуров, А.Н. Багдинова, Е.И. Демихов// Приборы и техника эксперимента Номер 1, 2023
eLibrary ID: 50434979 EDN: JPDFQP
DOI: 10.31857/S003281622206012X
Особенности платы регистратора:
Возможность автономной работы от батареи
Наличие съёмного накопителя (SD-карты)
Возможность мониторинга измерений через UART
Отечественный микроконтроллер
Файловая система
1. Встроенная микропроцессорная система регистрации импульсов для четырехканальной системы оптических детекторов на основе 32-битных ARM-контроллеров Миландр 1986BE92QI// Н.В. Дунин, В.Б. Дунин, С.А. Савинов, Т.Е. Демихов, C.Н. Майбуров, Е.И. Демихов// Приборы и техника эксперимента Номер 3, 2023
eLibrary ID: 52258588 EDN: CVUWMJ
DOI: 10.31857/S0032816223030205

## Slide 10
Вкладка “Communication”, см. риc. 8, используется для просмотра принимаемых данных в режиме реального времени при проверке правильности работы Регистратора.
Зона 1 предназначена для управления последовательным портом ПК.
После нажатия “Open” выполняется открытие порта и принимаемая информация отображается в зоне 2. Задаваемый номер порта должен соответствовать аппаратному устройству сопряжения с последовательной линией связи, подключенному к регистратору. Каждая строчка содержит дату/время, температуру и счёт в канале. Остановка приема данных выполняется кнопкой “Close”. Поле данных зоны 2 может быть очищено нажатием кнопки “Clear” (3). Кнопка “Send Time” (4) устанавливает в регистраторе текущее время ПК. Регистратор отобразит новое время с задержкой 1-2 секунды.
После запуска программа считывает какие сменные носители информации подключены к ПК и отображает их список в зоне 1 “Drivers”. Если были вставлены какие-либо носители уже после запуска RegSD.exe, то их список можно прочитать повторно, нажав кнопку “Refresh drive list” (2). При выборе какого-либо носителя из списка в зоне 3 появляется его краткое описание, содержащие объём логического устройства и тип файловой системы.
После выбора устройства, соответствующего используемой карте памяти, пользователь может выполнить инициализацию карты памяти или произвести запись накопленных данных в текстовый файл, пригодный для дальнейшей обработки.

## Slide 11: Прототип двухканальной детектирующей системы (FPGA)
Детектирующая система состоит из
ФЭУ ET Enterprises 9114FLSB
Counting head module H7155
SoC Xilinx ZYNQ 7010
(National Instruments myRIO)

## Slide 12
Была произведена заморозка образца дрожжей до температуры -20 градусов Цельсия с последующим нагревом до 31 градуса Цельсия. Были обнаружены пики оптического излучения, которые сохранялись на вторые и последующие сутки после воздействия (рис. 1.). Способность к самогенерации оптических фотонов сохранялась для трёх разных образцов одних и тех же дрожжей сахоромицет saccharomyces boulardii на протяжении недели. Для каждого образца от первого до третьего время наблюдения было разным, постепенно увеличиваясь с 4.5 суток до 7 суток.
На рисунке 1 обнаружен эффект собственного самовозбуждения, при этом образец дрожжей создавал устойчивую генерацию оптических фотонов (аналогичные оптическому свечению непосредственно во время воздействия) на вторые сутки после термического нагрева. Это может быть связано с внутренними окислительными реакциями внутри организма и механизмом возбуждения собственных молекул в виде экситонов, заставляющий биосистемы генерировать собственное УФ и оптическое свечение для воздействия на соседние биосистемы-детекторы. Для образца только с питательной средой такая отложенная по времени генерация фотонов никогда не превышала собственного слабого оптического свечения во время воздействия (рисунок 2). Для второго мы увеличили время наблюдения с 4.5 до 6 суток, а для третьего с 6 до 7 суток.

## Slide 13
Было разработано 3 версии полупроводникового детектора на основе ФЭУ :
Прототипы на основе модуля счёта фотонов H7155 и ФЭУ H13543-01.
2) Два детектора на основе сцинтиллятора CsI и ФЭУ Hamamatsu
Выполнена калибровка на источниках Cs137 и Co60.
3) Показана возможность использования разработанной прецизионной аппаратуры для измерения слабого оптического излучения от биокультур.
4) Продолжить разработку детекторов на основе SiPM и добавить интерфейс RS485 для создания общей сети детекторов.
Заключение
Заключение
Спасибо за внимание!