## Slide 1
Физико-дозиметрическое обеспечение радиобиологического эксперимента на пучках различного качества
Зав. лаборатории разработки и эксплуатации облучающей техники
Вячеслав Сабуров

## Slide 2
Содержание
Парк радиационных установок
ГТА «Рокус-АМ»
Ускоритель электронов Novac11
Нейтронный генератор НГ-14/НГ-24МТ
КПТ «Прометеус»
РБС 25 канал У-70

## Slide 3
1 | ПАРК РАДИАЦИОННЫХ УСТАНОВОК

## Slide 4
1 | Парк установок
γ
Источник гамма-излучения «Рокус-АМ»
β
Ускоритель электронного пучка «NOVAC-11»
n
Генератор быстрых нейтронов НГ-14/НГ-24МТ
p
Комплекс протонной терапии «ПРОМЕТЕУС»
12С6+
РБС 25 канал У-70

## Slide 5
1 | Парк установок
Климанов В.А. Радиобиологическое и дозиметрическое планирование лучевой терапии. Часть 2. М.: НИЯУ МИФИ, 2011

## Slide 6
1 | Парк установок
Биологические преимущества
Преимущества распределения поглощенной дозы по глубине
Быстрые нейтры
Нейтрон-захватная терапия
Ионы углерода,
до 450 МэВ/нуклон
Протоны,
до 250 МэВ
Фотонное
излучение,
-е 20 МэВ
1,25 МэВ
Рентгеновское излучение,
250 кэВ

## Slide 7
2 | ГТА «Рокус-АМ»

## Slide 8
2 | ГТА «Рокус-АМ»

## Slide 9
2 | ГТА «Рокус-АМ»

## Slide 10
2 | ГТА «Рокус-АМ»

## Slide 11
2 | ГТА «Рокус-АМ»

## Slide 12
3 | Ускоритель Novac11

## Slide 13
3 | Ускоритель Novac11
Энергия 4 МэВ, 6 МэВ, 8 МэВ, 10 МэВ;
Биологическая эффективность (ОБЭ) = 1;
Размеры штатных тубусов Ø 40 – Ø 100 мм, шаг 10 мм;
Поглощённая доза 0,05 – 100 Гр;
Легкая коллимация пучка.

## Slide 14
3 | Ускоритель Novac11
 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100
4 | - | 1,21 | 1,13 | 1,33 | 1,28 | 1,22 | 1,08
6 | - | 1,43 | 1,26 | 1,44 | 1,32 | 1,27 | 1,15
8 | - | 1,68 | 1,45 | 1,72 | 1,53 | 1,43 | 1,29
10 | - | 1,89 | 1,58 | 1,89 | 1,62 | 1,54 | 1,31
Сравнение показаний ИК PTW Roos без корректировки на рекомбинацию и с ней

## Slide 15
4 | Нейтронный генератор НГ-24МТ

## Slide 16
3 | Нейтронный генератор НГ-14/НГ-24МТ

## Slide 17
3 | Нейтронный генератор НГ-14/НГ-24МТ

## Slide 18
3 | Нейтронный генератор НГ-14/НГ-24МТ
УСТАНОВКА НГ-14 ((,n))
Изодозы. РОД 1,37 Гр, глубина 1,5 см
РИП 2,85 см Время 997 с
РИП 6 см Время 2561 с

## Slide 19
3 | Нейтронный генератор НГ-14/НГ-24МТ

## Slide 20
3 | Нейтронный генератор НГ-14/НГ-24МТ

## Slide 21
3 | Нейтронный генератор НГ-14/НГ-24МТ

## Slide 22
3 | Нейтронный генератор НГ-14/НГ-24МТ

## Slide 23
4 | КПТ «Прометеус»

## Slide 24
4 | КПТ «Прометеус»
Energy range, MeV | 30 - 250
Acceleration time to 250 MeV, sec | 0.9
Output beam intensity, protons/sec | <1.0E+09
Field size, | 400×400
Accelerator mass, t | 15
Energy range, MeV | 30 - 250
Acceleration time to 250 MeV, sec | 0.9
Output beam intensity, protons/sec | <1.0E+09
 | 400×400
Accelerator mass, t | 15

## Slide 25
4 | КПТ «Прометеус»
16 389
сеансов
2017 | 1176
2018 | 1610
2019 | 3189
2020 | 3753
2021 | 2984
2022 | 2191
2023 | 548
741
Пациент

## Slide 26
4 | КПТ «Прометеус»

## Slide 27
4 | КПТ «Прометеус»

## Slide 28
4 | КПТ «Прометеус»

## Slide 29
4 | КПТ «Прометеус»

## Slide 30
4 | КПТ «Прометеус»

## Slide 31
4 | КПТ «Прометеус»

## Slide 32
4 | КПТ «Прометеус»

## Slide 33
4 | КПТ «Прометеус»
Калибровка МЕ
Энергия или пробег пучка
Распределение дозы по глубине
Развертка
Изоцентр установки
Совмещение изоцентра портальной визуализации установки
Калибровка СКТ по плотностям
Индивидуальная дозиметрия

## Slide 34
4 | КПТ «Прометеус»
Nozzle
5 mm
PMMA
Water phantom, PTW MP3-P
Air 530 mm
IC
30013
B
C
A
PTW IC 30013 Farmer

## Slide 35
4 | КПТ «Прометеус»

## Slide 36
4 | КПТ «Прометеус»
Chart: Sredniy correct
PinPoint sredniy | 0.86605 | 0.93021 | 0.95659 | 0.98695 | 0.99478 | 1.0114 | 0.99904 | 1.026 | 1.0225 | 1.0012 | 0.97582 | 1.0023 | 1.0267 | 1.0554 | 1.0416 | 1.0235 | 1.0301 | 1.0425 | 1.0675 | 1.0583 | 1.028 | 1.0473 | 1.0249 | 1.0205 | 1.0225 | 1.014 | 0.99437 | 0.982 | 0.97981 | 0.96305 | 0.87759 | 0.7376 | 0.52123 | 0.23478
Farmer sredniy | 0.8042 | 0.82665 | 0.85312 | 0.86621 | 0.89509 | 0.90719 | 0.92096 | 0.94524 | 0.96615 | 0.98895 | 1.0044 | 1.0034 | 1.0012 | 1.0241 | 0.99527 | 1.0368 | 1.0253 | 1.0265 | 0.99638 | 1.0204 | 0.99507 | 1.0071 | 1.0032 | 0.97367 | 0.86752 | 0.67269 | 0.42869 | 0.18583 | 0.06349 | 0.017587

## Slide 37
4 | КПТ «Прометеус»
Nozzle
IC
34080
5 mm
PMMA
Water phantom, PTW MP3-P
Air 530 mm
IC
34070
B
C
A
 | Air | Bragg-Peak 34080 | Air | PMMA | H2O | Bragg-Peak 34070
mm | 530 | 1 | 26 | 5 | 1 | 3,35
WET, mm | ∼0,5 | 1,87 | ∼0,03 |  | 1 | 4

## Slide 38
4 | КПТ «Прометеус»
Chart: Depth, mm
| 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220
ICRU 90 data, mm | 14.98 | 22.4 | 31.11 | 41.04 | 52.12 | 64.32 | 77.59 | 91.89 | 107.18 | 123.42 | 140.57 | 158.6 | 177.48 | 197.17 | 217.66 | 238.91 | 260.9 | 283.61 | 307.01
Planner ver 2.14.06 Feb-2022 | 15 | 22.46 | 31.17 | 41 | 52.23 | 64.36 | 77.69 | 91.91 | 107.19 | 123.45 | 140.66 | 158.58 | 177.49 | 197.14 | 217.57 | 238.86 | 260.82 | 283.57 | 306.93
measurement 05.10.2022 | 13.97 | 21.52 | 30.28 | 40.22 | 51.28 | 63.58 | 76.97 | 91.29 | 106.67 | 123.03 | 140.14 | 158.22 | 177.21 | 196.74 | 217.78 | 239.05 | 260.65 | 283.55 | 307.56
ICRU 90 / TPS | TPS / meas
0.999 | 1.074
0.997 | 1.044
0.998 | 1.029
1.001 | 1.019
0.998 | 1.019
0.999 | 1.012
0.999 | 1.009
1.000 | 1.007
1.000 | 1.005
1.000 | 1.003
0.999 | 1.004
1.000 | 1.002
1.000 | 1.002
1.000 | 1.002
1.000 | 0.999
1.000 | 0.999
1.000 | 1.001
1.000 | 1.000
1.000 | 0.998

## Slide 39
3 | Physics Quality Assurance
From 40 to 220 MeV, step 10 MeV

## Slide 40
4 | КПТ «Прометеус»
2 поля 20 и 170 градусов

## Slide 41
4 | КПТ «Прометеус»
Chart: 
Chart: 
4 | КПТ «Прометеус»

## Slide 42
4 | КПТ «Прометеус»

## Slide 43
4 | КПТ «Прометеус»

## Slide 44
4 | КПТ «Прометеус»

## Slide 45
4 | КПТ «Прометеус»

## Slide 46
4 | КПТ «Прометеус»

## Slide 47
4 | КПТ «Прометеус»

## Slide 48
4 | КПТ «Прометеус»

## Slide 49
4 | КПТ «Прометеус»

## Slide 50
5 | РБС 25 канал У-70

## Slide 51
5 | РБС 25 канал У-70

## Slide 52
5 | РБС 25 канал У-70
2021 г.

## Slide 53
5 | РБС 25 канал У-70
плато (проксимальная часть кривой)
пик Брэгга
за пиком Брэгга (дистальная часть кривой)
1 – суммарная доза; 2 – первичные частицы; 3 – все вторичные частицы; 4 – изотопы углерода (в основном 11С); 5 – α-частицы; 6 – протоны; 7 – ядра бора; 8 – ядра бериллия; 9 – ядра лития

## Slide 54
5 | РБС 25 канал У-70
400 МэВ/н, МКБ 3 см
Апрель 2022
400 МэВ/н, МКБ 3 см
Декабрь 2022

## Slide 55
THANK YOU FOR YOUR TIME!