## Slide 1: Рефрижератор растворения 3He/4He - устройство для получения низких температур (Т< 0.3К)
Антон Должиков, ЛЯП сектор низких температур

## Slide 2
Введение/краткий исторический экскурс
Откачные криостаты
Принцип действия рефрижератора растворения 3Не/4Не
Основные конструктивные особенности рефрижератора растворения
Достигаемая температура и способы ее измерения
Где применяются рефрижераторы растворения, создаваемые в СНТ ЛЯП
Современное состояние дел в данной области
Дальнейшие перспективы развития
Содержание

## Slide 3
Температура
Поверхность солнца ≈ 6000 К
Комнатная температура ≈ 300 К
Криостат растворения ≈ 10 мК
X 20
X 30000
Температурная шкала
Кельвин
Цельсий
0 К
- 273.15 °С
273.15 К
0 °С
100 °С
373.15 К
10-7
10-6
10-5
10-4
10-3
10-2
10-1
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
Температура, К
Ядра наиболее горячих звезд
Ядро Солнца (Т≈1.6Е7 К)
Поверхность Солнца (Т≈6000 К)
Плавление вольфрама (Т≈3700 К)
Органическая жизнь
Жидкий азот (Т=77.4 К)
Жидкий 4He (Т=4.21 К)
Вселенная (Т=2.73 К)
Сверхтекучий 4He (Т=2.17 К)
Сверхтекучий 3He (Т=2.6 мК)
Конденсат Бозе-Эйнштейна (Т < 1.7E-7)
T[K] = T[°С] + 273.15

## Slide 4
История
Фарадей успешно ожижил большинство известных газов, за исключением шести, которые стали известны как постоянные газы: кислород, водород, азот, монооксид углерода, метан и монооксид азота (гелий еще не был открыт на тот момент)
1845:
Кароль Ольшевский (Польша) и Сигизмунд Врублевский (Польша) получили жидкий кислород и азот (достигли 80 К)
1877:
Майкл Фараде́й (1791 - 1867)
Кароль Ольшевский
(1846 - 1915)
Джеймс Дьюар (Кембридж) получил жидкий и твердый водород (достиг температуры 13 K)
1898:
Последний постоянный газ, гелий, был сжижен Камерлингом Оннесом в Лейдене. Он достиг 0.83 К в 1922 году
1908:
Джеймс Дьюар
(1842 - 1923)
Хейке Ка́мерлинг-О́ннес
(1853 - 1926)

## Slide 5
История
Адиабатическое размагничивание позволяет получать температуры в несколько милликельвин (однократное охлаждение). Сейчас: T = 5 – 30 мК (рекорд: 1 мК)
1930-е:
Хайнц Лондон
(1907 - 1970)
Создание криостатов растворения 3He/4He, которые позволяют в непрерывном режиме получать температуру нескольких милликельвин.
Сейчас: T = 5 – 20 мК (рекорд: 2 мК)
1960-е:
Ядерное размагничивание позволяет получать температуры порядка микрокельвин (однократное охлаждение).
Сейчас: T < 100 мкК (рекорд: 1.5 мкК)
1970-е:
Пётр Капи́ца
(1894 - 1984)
Пе́тер Деба́й
(1884 - 1966)

## Slide 6
История
1952
Принцип метода растворения 3He/4He был предложен Хайнцем Лондоном
1962
H. London, G.R. Clarke, and E. Mendoza предложили схему непрерывно работающего рефрижератора растворения 3He/4He
1965
В Лейденском университете был создан первый в мире рефрижератор растворения. Das P., Ouboter R.B., Taconis K.W. (Tmin≈ 220 mK)
1966
Неганов Б.С., Борисов Н.С. и Либург М.Ю. в ЛЯП ОИЯИ создали рефрижератор растворения, позволяющий получать температуру 25 мК в режиме циркуляции и 5 мК в однократном режиме
Сегодня
Современные рефрижераторы растворения позволяют получать температуры в диапазоне 10 – 50 мК. Самая низкая температура, полученная с помощью криостата растворения Tmin 2 мК

## Slide 7
История

## Slide 8
Сектор низких температур ЛЯП

## Slide 9
Фазовая диаграмма

## Slide 10
Гелий
4He
3He
Добывается из природного газа
Тн.к. = 4.21 К
Цена: ≈ 1 $ /н.л.
Продукт реакции полураспада трития
Тн.к. = 3.19 К
Цена: ≈ 5000 $/н.л.

## Slide 11
Откачной криостат 4He

## Slide 12
Откачка паров He
Давление пара:
Холодопроизводительность:
Характерные достигаемые температуры:
4He: 1.3 K [Tmin ≈ 0.7 K]
3He: 0.3 K [Tmin ≈ 0.23 K]

## Slide 13
Смесь 3He и 4He
Фазовая граница
Т > 0.87 K
- ΔT
X3 = 100 %
X3 ≥ 6.6 %
Т < 0.87 K

## Slide 14
Принцип действия
За счет диффузии с течением времени концентрация выравнивается по обе стороны мембраны
Из браги в основном испаряется спирт, т.к. он имеет более низкую температуру кипения

## Slide 15
Принцип действия
Откачка разбавленной фазы приводит к тому, что удаляется в основном 3He, так как давление его паров больше чем у 4He
p3He > p4He
X3 = 100 %
X3 ≥ 6.6 %

## Slide 16
Принцип действия
Предварительное охлаждение циркулирующего 3Не осуществляется в узлах, охлаждаемых 4Не
Still: имеет температуру ≈ 700 мК, чтобы поддерживать более высокое давление паров 3He
p3He >> p4He
Теплообменник: имеет решающее значение для конечной температуры криостата (TM)
Холодопроизводительность:
X3 = 100 %
X3 ≥ 6.6 %
X3 ≤ 1 %

## Slide 17
Конструкция: общий вид
Mixing chamber
Still (0.8K)
Pumps
Evaporator (1K)
Liquid 4He
Super-Liquid 4He
Flow impendence
Flow impendence
Sintered heat exchanger
Heater
Condenser1
Condenser2

## Slide 18
Конструкция: сепаратор
Сепаратор (Sep)
Давление в сепараторе: Psep ≈ 900 … 950 [мбар]
Температура в сепараторе: Tsep ≈ 4.0 … 4.2 [K]

## Slide 19
Конструкция: газовый теплообменник
Газовый теплообменник (HEx1)
Температура 1-й тарелки: T1 ≈ 250 [К]
Температура 7-й тарелки: T7 ≈ 7 [К]

## Slide 20
Конструкция: эвапоратор
Эвапоратор (Eva)
Давление в эвапораторе: Peva ≈ 1 … 4 [мбар]
Температура в эвапораторе: Teva ≈ 1.2 … 1.5 [K]

## Slide 21
Конструкция: still
Still (St)
Давление в Still: Pst < 1 [мбар]
Температура в Still: Tst ≈ 700 … 850 [мK]

## Slide 22
Конструкция: конечный теплообменник
Конечный теплообменник (FHE)
Температура на входе ТО: TFHEen ≈ 500 [мK]
Температура на выходе ТО : TFHEex ≈ 35…50 [мK]
Теплообменник предохлаждения конечного (Pre-FHE)
Температура на входе ТО: TPre-FHEen ≈ 850 [мK]
Температура на выходе ТО : TPre-FHEex ≈ 500 [мK]

## Slide 23
Конструкция: фото

## Slide 24
Конструкция: фото

## Slide 25
Конструкция: фото

## Slide 26
Конструкция: фото

## Slide 27
Измерение сверхнизких температур
Контроллер температуры LakeShore 372 AC
Линейка криогенных датчиков температуры LakeShore
Характерное сопротивление датчиков Cernox®
Характерное сопротивление датчиков Rox™
Характерное сопротивление Ge датчиков

## Slide 28
Стабильность температуры:
DT ~ ± 0.25mK (весь день)
T=24mK
T=27mK
T=29mK
Dt=40h
Достигаемая температура

## Slide 29
Применение рефрижератора растворения

## Slide 30
2.5 T
0.2 K
Применение рефрижератора растворения

## Slide 31
Поляризация = Ориентация спинов в магнитном поле
В идеале: Все спины в направлении поля
P=100%
Поляризованная мишень
Бутанол
Нашатырный
спирт
N
O
CH3
CH3
CH3
CH3
ТЕМПО
+
2cm
Контейнер с материалом мишени и 2 катушками ЯМР в жидком азоте

## Slide 32
Поляризация
P(t) = Poe-t/T1 + PTE
Поляризация
Время
0%
0
ДПЯ
Характерная максимальная поляризация в наших мишенях составляет 80-85%
100%
Набор
данных 7-10 дней
Как только ДПЯ прекращается, поляризация начинает уменьшаться до своего естественного значения, соответствующего тепловому равновесию
Снижение поляризации происходит экспоненциально, с T1 (постоянной времени релаксации) от нескольких дней до нескольких месяцев
Удерживающее магнитное поле обычно составляет ⁓½ Тл (чем выше, тем лучше)
Температура обычно составляет < 50 мК (чем ниже, тем лучше)

## Slide 33
Криокулер
300 К
40 - 70 К
2 - 4 К
Автономная газовая криогенная машина
Минимальное общее техническое обслуживание, длительное среднее время между техническими обслуживаниями
Идеально подходит для применений, чувствительных к вибрации
Способен обеспечивать температуры в диапазоне 300 К – 2 К без использования криожидкостей
Энергопотребление в диапазоне 3 – 15 кВт
Полезная холодопроизводительность @77К: 10 - 150 Вт, @4К: 0.25 - 5 Вт

## Slide 34
«Сухой» рефрижератор растворения
300 К
50 К
4 К
0.7 К
0.01 К

## Slide 35
Квантовый компьютер
  Квантовый компьютер оперирует с кубитами, имеющими значения одновременно и 0, и 1, что позволяет обрабатывать все возможные состояния одновременно, достигая существенного преимущества над обычными компьютерами в ряде алгоритмов.

## Slide 36
Платформа KIDE от компании BlueFors
https://www.youtube.com/watch?v=AZIjXuGUN4U&ab_channel=Bluefors

## Slide 37
Платформа KIDE от компании BlueFors

## Slide 38
Источники
Большинство изображений, используемых в презентации, позаимствовано из книги Frank Pobell “Matter and Methods at Low Temperatures”, сайта «Википедия» или открытых источников сети интернет, а также из личных архивов Сектора Низких Температур ЛЯП ОИЯИ.
Литература:
Frank Pobell “Matter and Methods at Low Temperatures”;
Лоунасмаа О.В. “Принципы и методы получения температур ниже 1К”;
Nellis G.F. “Cryogenic heat transfer”.
Интернет ресурсы:
Сайт Википедии: https://ru.m.wikipedia.org/wiki ;
Сайт компании BlueFors: https://bluefors.com/ ;
Сайт компании Oxford Instruments: https://www.oxinst.com/ ;
Сайт компании Cryomech: https://www.cryomech.com/ .

## Slide 39
Спасибо за внимание!