## Slide 1: Диагностика циркулирующего пучка
Горбачев Евгений от коллектива НТОП

## Slide 2: Диагностика циркулирующего пучка
Продольные профили и импульсный ток пучка: быстрый трансформатор тока (BERGOZ Instrumentation FCT)
Средний ток пучка: DC current transformer (BERGOZ Instrumentation NPCT)
Поперечные профили: ионизационный профилометр
Положение пучка и орбита: разрезные электростатические пикапы + система сбора данных (I-Tech Libera Hadron)
Частоты бетатронных колебаний: раскачка пучка + измерения поперечных когерентных колебаний пучка + FFT

## Slide 3: Быстрый трансформатор тока пучка, упрощенная схема
[1] P.Forck, Beam Instrumentation and diagnostics
Паразитная емкость
Постоянная времени спада вершины:
Постоянная времени нарастания:
Fast current transformer (1985)

## Slide 4: Трансформатор тока пучка, отклик на сигнал тока пучка
[1] P.Forck, Beam Instrumentation and diagnostics
- фильтр высоких частот с граничной частотой flow
- фильтр низких частот с граничной частотой fhigh

## Slide 5: FCT на бустере
BERGOZ Instrumentation Fast Current transformer: FCT-CF8”-96.0-UHV-05:1-LD:
Чувствительность | 5.0 | V/A
Rise time | 0.78 | ns
Droop | <8 | %/µs
Верхняя частота -3dB | 450 | MHz
Нижняя частота -3dB | <13 | kHz
L/R постоянная времени | 12 | µs
Макс. ток | 2.7 | А rms
Variable Gain 200 MHz Wideband Voltage Amplifier FEMTO DHPVA:
Усиление | 10-60 | dB
Импеданс | 50 | Ом
Верхняя частота -3dB | 200/20 | MHz
Нижняя частота -3dB | DC/10 | Hz
Макс. размах вых. сигнала | 2 | Vpp

## Slide 6: Система сбора данных FCT
Перепрограммируемые осциллографы NI PXIe-5170:
  4(8) канала, 14 бит
  250 МС/c
  100 МГц аналоговая полоса
  FPGA Kintex-7 325T
  1.5 Гб встроенная динамическая память DRAM
  Программирование прошивки FPGA через Labview FPGA (диаграммы, VHDL, встроенные библиотеки)
  Интерфейс с внешним миром через Labview или Tango (C API)
1 канал: сигнал БТТ
2 канал: задающее ВЧ
3 канал: ВЧ с делителя станции

## Slide 7: Измерения FCT в сеансе
Продольный профиль профиль пучка Xe28+, инжектированного в Бустер
Пиковый ток пучка:

## Slide 8: Измерения среднего тока пучка, DC current transformer
Обычный пассивный трансформатор не передает низкие частоты. DC current transformer (1969)
[1] P.Forck, Beam Instrumentation and diagnostics
Модуляция 2 сердечников до насыщения.
Подмагничивание током пучка приводит к появлению четных гармоник, которые детектируются и управляют источником тока компенсации.

## Slide 9: NPCT на Бустере
BERGOZ Instrumentation New Parametric Current Transformer NPCT-CF8”-147.6-120-UHV-316LN-RHC005-HR-H :
Диапазоны тока | ±20 мА, ±200 мА, ±2 А, ±20 А
Выход | ± 10 В
Рабочая полоса (-3 dB) | 8 кГц в диапазоне ±20 мА, 10 кГц в остальных
Разрешение (HR model) на Бустере | 1 μArms/sqrt(Hz) (90 μArms для полосы 8кГц)
Разрешение (VHR model) на Нуклотроне | 0.5 μArms/sqrt(Hz) (45 μArms для полосы 8кГц)
Точность | ± 0.1% ± zero-offset ± magnetic field sensitivity ± temperature drift
Нелинейность | <0.1%

## Slide 10: Приложение NPCT на пульте

## Slide 11: Измерения интенсивности на Нуклотроне

## Slide 12: Измерения интенсивности на Нуклотроне, веб клиент
Интенсивность пучка, магнитное поле в Нуклотроне в течении цикла ускорения и медленного вывода Xe54+

## Slide 13: Измерение поперечных профилей
Ионизационные профилометры на основе микроканальных пластин (коллектив Балдина А.А.)

## Slide 14: Beam profile measurements
Ionization Profile Monitor:
Detection of residual gas ionization using micro-channel plate (MCP) detector. The number of ions produced in unit volume is proportional to the beam intensity, residual gas pressure, and squared ion charge.
Up to 1e9 single charged beam intensity
0.5 mm spatial resolution
Photo of the two MCP-based detectors installed
at the Booster for X and Y profile measurement.

## Slide 15: Измерение поперечных профилей и интенсивности на Нуклотроне
Горизонтальный профиль и интенсивность пучка в Нуклотроне, ускорение и медленный вывод
А.А. Baldin at al, Nondestructive diagnostics of accelerated ion beams with mcp-based detectors at the accelerator complex NICA. experimental results and prospects, proceedings of 27h Russian Particle Accelerator Conference (RUPAC2021), Russia, 2021, pp. 82-84
Вертикальный профиль пучка Fe14+ в Бустере:
(a) без эл. охлаждения; (b) с эл. охлаждением

## Slide 16: Система измерения положения пучка бустера
24 электростатических пикапа (6 на квадрант)с диагональным разрезом.
2 пары пластин – горизонтальные и вертикальные.
Предусилитель с высоким импедансом на кратчайшем расстоянии.
Соединение через изоляционный вакуум при помощи коаксиального кабеля с низкой погонной емкостью для увеличения чувствительности.
Промерены и отъюстированы на стенде с точностью 0.1 мм.
16

## Slide 17: Аппаратура сбора данных
4-канальный согласующий широкополосный предусилитель (G=2) с высокоомным входом и выходом 50 Ом прямо на разъеме пикапа.
Amplifier110 (Instrumentation Technologies, Slovenia) – широкополосный усилитель с регулируемым усилением(G=-50 – +60 dB, BW=55MHz)
17
Все каналы выровнены по длине и проложены кабелем с двойным экраном.
Libera Hadron

## Slide 18: Спецификация Amplifier110
The external amplifier mounted close to the BPM is in charged to provide high intensity and low noise signals to the Libera Hadron unit. A huge 110 dB beam dynamic can be coupled with the Amplifier 110.
Supported gain ranges: 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, -10, -20, -30, -40 and -50 dB
Gain error between channels: ±0.1 dB
Gain switching time: <1 us

## Slide 19: Спецификация Libera Hadron
Libera Hadron system:
Specifications:
16 input channels (4 per module)
16 bit ADC
250MS/s
6.5Gbps Rocket I/O
4GB memory per module
Data paths:
Broadband data (ADC@250MHz) -270MS (>1s of data), 4 channels
Bunch-by-bunch data – 200MS (>66s of data @1MHz bunch rep rate)
Slow data stream (10 S/s)
Fast data stream (10kS/s)
Output data:
Raw(A,B,C,D)
Сalculated beam position (X,Y)
Charge(SUM)
FFT, FFT peak

## Slide 20: Стойка системы измерения положения пучка
Libera Hadron
Industrial PC и крейт системы синхронизации MRF
Сигналы от системы синхронизации MRF:
Machine clock 10MHz
Начало измерений (Start trigger)
Post mortem триггер
ВЧ Бустера/Нуклотрона
Источник бесперебойного питания
Источники питания усилителей Amplifier110
Одна стойка с 2-мя устройствами Libera Hadron в каждом квадранте

## Slide 21: Принцип работы разрезного пикапа
Амплитуда сигнала не зависит от близости пучка к пластинам пикапа, а зависит от того, в каких пропорциях проекция пучка перекрывает пластины. Для определенного смещения пучка x, потенциал изображения пропорционален длине l проекции пучка на поверхность данного электрода.
[1] P.Forck, P. Kowina, D. Liakin, Beam Position Monitors

## Slide 22: Алгоритма вычисления положения пучка
В формулу можно подставлять различные величины: пиковые значения сигналов (JPARC, RHIC, FNAL, CERN SPS), интегралы после восстановления базовой линии (CERN PS, GSI SIS-18), интеграл от модуля сигнала (FNAL), корень из суммы квадратов (KEK, GSI, Libera Hadron алгоритмы bbb и tbbb), амплитуда на частоте ВЧ (или гармонике ВЧ) - narrow-band алгоритм (Libera Hadron nba алгоритм) [1].
Положение пучка вычисляется методом “difference-over-sum” за некоторый интервал времени, например длительность сгустка (bunch-by-bunch), оборот (turn-by-turn) либо некоторое число оборотов.
[1] A. Reiter, R. Singh. Comparison of beam position calculation methods for application in digital acquisition systems, 2018. Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A 890 (2018) 18–27

## Slide 23: 1. Libera Hadron bunch-by-bunch алгоритм (RSS, root-sum-square)
Определение границ сгустка
Определение окна вычислений
Восстановление базовой линии
Вычисление энергии сигналов пластин в окне
Вычисление положения сгустка
Определение границ сгустка
Восстановление базовой линии
Вычисление энергии сигналов в окне
23

## Slide 24: 2. Libera Hadron Timed bunch-by-bunch алгоритм
Timed BBB algorithm:
Bunch position synchronized with external RF clock. Gate_offset и gate_end в % от T0.
Signal energy calculated in the gated region.
Position calculation.
Output data rate = Bunch-by-bunch (varying)
Определение окна по синхронизации с сигналом ВЧ
Вычисление энергии в окне

## Slide 25: 3. Узкополосный алгоритм (NBA)
Узкополосный алгоритм (применяется для сигналов с малой амплитудой). Представляет из себя цифровой(программный) радиоприемник:
4 сигнала АЦП смешиваются c частотой цифрового осциллятора, привязанного к частоте ВЧ
Преобразование на промежуточную частоту
Полосовая фильтрация с полосой 1, 2 или 5 kHz
Вычисление положения пучка с фиксированной частотой 50кГц (нет данных bunch-by-bunch)
SDR – software-defined radio
ADPLL – all-digital phase locked loop
PI – P/I regulator
DCO – digitally controlled oscillator
CIC- cascaded integrator-comb filter
DEC – decimator
IIR – infinite impulse response filter

## Slide 26: Метод наименьших квадратов (для N измерений):
1) 𝛥 = ⟨𝑚⟩𝛴 = ⟨𝑥⟩/r*𝛴 – пропорция
Фитирование прямой линией дает более надежные оценки положения пучка: не требует восстановления базовой линии, обладает иммунитетом к смещениям АЦП и дрейфам усилителей, а также хорошую устойчивость к низкочастотным помехам.
[1] A. Reiter, R. Singh, O. Chorniy. Statistical Treatment of Beam Position Monitor Data, 2016, arXiv:1609.01332.8
2) 𝛥 = ⟨𝑚⟩𝛴+с = ⟨𝑥⟩ / r *𝛴+с – прямая линия
- одно измерение положения пучка.
Алгоритмы на основе метода наименьших квадратов

## Slide 27: Измерения положения пучка на Бустере (сеанс ПНР №3)
Сырые данные буфера АЦП пикапа №1: сигналы с 4 пластин пикапа при инжекции в Бустер Fe14+
Вычисленное горизонтальное (желтая линия) и вертикальное (красная линия) положение сгустка пикапом №1 при инжекции в Бустер Fe14+

## Slide 28: Сигнал с пикапа Бустера на инжекции (сеанс ПНР №4)
Сигнал на пластинах 12 пикапа Бустера на инжекции.
Ку=50дБ
Vp-p=2 мВ
SNR=26 dB (20 раз)
Сигнал на пластинах 12 пикапа Бустера, задержка 1.8с – ускорение после 2 стола.
Ку=50дБ
Vp-p=4.2 мВ
SNR=33 dB (44 раза)

## Slide 29: Орбита пучка Бустера от инжекции до вывода (сеанс ПНР №4)
Хорошая точность вычисления положения узкополосным алгоритмом от момента захвата ВЧ до вывода в канал.

## Slide 30: Измерения частот бетатронных колебаний
При возбуждении частицы, ее траектория отклоняется от расчетной и испытывает периодические колебания (betatron motion) с частотой, которая определяется настройкой магнитных элементов ускорителя. Измерения частоты бетатронных колебаний в обоих плоскостях является важным средством диагностики режима работы.
[1] R. J. Steinhagen, Tune and chromaticity diagnostics.

## Slide 31: Измерения бетатронных частот на бустере
RF Amplifier AR800A3A:
800 W @ 50 ohm, 10kHz-3MHz BW
1:6 Impedance transformers,
±1200V on IP2
NI PXIe-7975 FPGA module with custom 14 bit 100MHz DAC adapter

## Slide 32: Режимы раскачки пучка
Белый шум (ограниченной полосой 10кГц=3МГц)
Когерентный шум (раскачивается сгусток как целое)
Сканирование частоты
Когерентное сканирование частоты (раскачивается сгусток как целое)
Единичный удар
Coherent noise beam excitation signal (blue).

## Slide 33
He1+ E=200 MeV, B= 6078,4 Gs, h=1
Gradually changing k1=0.032,k2=0.06 to k1=0.025, k2=0.06
There are 3 main power supplies:
Current in B magnets: I0
Current in F lenses: IF=I0-I1
Current in D lenses: ID=I0-I1+I2
where
I1=k1*I0 – current subtracted from F and D;
I2=k2*I0 – current added to D lenses.
Измерения бетатронных частот на бустере

## Slide 34: Результаты измерений рабочей точки
Измеренные (квадраты) и расчетные (звездочки) положения рабочей точки при изменении рабочих токов источников IF (синий график) и ID (красный график), указанные рядом с измеренной точкой
Изменение коэффициентов k1 = 0,020 – 0,050 и
k2 = 0,025 – 0,065

## Slide 35: Новая система измерения бетатронных частот (однократное возбуждение пучка ударом)
Кикер
Источник
питания
Ключи (тиратроны)
Расчетное напряжение между пластинами
Одновременная зарядка пластин за время ~100мс. Величина напряжения ИП определяет силу удара.
Индивидуальная разрядка пластин. Длительность ударного импульса регулируется изменением времени задержки между коммутаторами.
Расчетное отклонение пучка: около 2мм во всем диапазоне энергий пучка бустера.
Необходимо изменение амплитуды и ширины импульса в процессе ускорения.

## Slide 36: Однократное возбуждение пучка ударом на Бустере
TANGO устройство вычисляет время оборота и напряжение источника в зависимости от времени при каждом изменении поля и обновляет события в системе синхронизации, запускающие ключи. ЦАП задает величину зарядки ВВ источника.
Напряжение с делителей на пластинах, срабатывание каждые 100 мс.
Срабатывание ключей разнесено по времени.

## Slide 37: Синхронизация и ПО
Синхронизация диагностической аппаратуры с характерными точками рабочего цикла ускорителей (начало цикла, инжекция пучка, охлаждение, вывод пучка и др.) обеспечивается системой синхронизации на основе устройств MRF, разработанной и поставленной компанией Cosylab Siberia.
Программное обеспечение систем диагностики разработано на базе фреймворка TANGO controls и интегрировано в систему управления ускорительного комплекса NICA.

## Slide 38: Планы к сеансу
  Регулировка коэффициента усиления FCT и Libera в зависимости от интенсивности накопленного пучка, автоматизация переключения.
  Новая система синхронизации сбора данных при многократной инжекции.
  Более производительная система сбора данных с дигитайзеров FCT.
  Устранение недостатков системы измерения бетатронных частот методом единичного удара. Доработка схемы запуска тиратронов.
Спасибо за внимание!

## Slide 39: Содержание
Введение – диагностика циркулирующего пучка в Бустере, Нуклотроне, кольцах коллайдера: измерения среднего тока пучка и интенсивности, продольных и поперечных профилей пучка, положения пучка (среднее и оборотное), а также измерение частот бетатронных колебаний.
Измерения среднего тока пучка
  Описание NPCT
  Картинки расположения NPCT на ускорителях
  Система сбора данных, структура ПО
  Алгоритм пересчета тока в интенсивность
  Результаты в сеансе, клиенты оператора
  Недостатки прибора для малых интенсивностей, фиксированный коэффициент усиления (необходимо будет управление при росте интенсивности при многократной инжекции)
Измерения продольных профилей пучка
  Описание FCT
  Картинки расположения FCT на ускорителях
  Система сбора данных, структура ПО
  Алгоритм пересчета в интенсивность
  Результаты в сеансе, клиенты оператора
Измерения поперечных профилей
  Описание метода
  Результаты в сеансе, интерфейс оператора
Измерение положения пучка
  Принцип работы разрезного пикапа
  Алгоритм вычисления положения пучка
  Оборудование на Бустере и нуклотроне
  Описание Libera
  Результаты измерений и интерфейс оператора
Система измерения бетатронных частот
  Метод с постоянной раскачкой пучка
    Схема оборудования
    Типы сигналов раскачки
    Алгоритм измерения
    Результаты измерений, клиенты оператора
  Метод с единичным ударом
    Схема оборудования
    Алгоритм раскачки пучка
    Результаты измерений, клиенты оператора
    Проблемы в сеансе
Выводы, планы.
  Регулировка коэффициента усиления FCT и Libera в зависимости от интенсивности накопленного пучка, автоматизация переключения
  Новая система синхронизации при многократной инжекции.
  Устранение недостатков системы измерения бетатронных частот
TODO: фото NPCT, FCT, усилителей на кольце
Книжка по диагностике – NPCT и пикапы