ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА

ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО И РОБОТИЗИРОВАННОГО ГАММА-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ОЦЕНКИ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ

Нагих О.В.,*, Маджидов А.И.,*, Грачев В.М., Шустов А.Е., Утешев З.М., Власик К.Ф., Улин С.Е., Южаков И.А., Ольшевский Е.И.

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Москва 115409,Россия

*e-mail:nagikh_ole4ka@mail.ru, AIMadzhidov@mephi.ru

Аннотация: В данной статье представлены конструкция и функции автоматизированного и роботизированного гамма-спектрометрического комплекса, разработанного в НИЯУ МИФИ. Основой комплекса является ксеноновый гамма-детектор, обладающий высокими спектрометрическими и эксплуатационными характеристиками. Опыт работы с комплексом продемонстрировал необходимость визуализации данных, получаемых от источников радиоактивного излучения. По этой причине было начато создание вспомогательной индикаторной системы для определения уровня гамма-излучения на основе интенсивности потоков, а, в дальнейшем, и локализации радионуклидов.

ВВЕДЕНИЕ

При работе с ядерно-физическими установками и выводе их из эксплуатации приходится иметь дело с радиоактивными материалами и отходами, создающими большие потоки ионизирующих излучений. С целью обнаружения и регистрации этих потоков, а также идентификации радиоактивных источников в НИЯУ МИФИ был разработан автоматизированный и роботизированный гамма-спектрометрический комплекс (АРГСК) [1]. Разработка вспомогательной индикаторной системы для определения уровня гамма-излучения на основе интенсивности потоков и ее применение позволит значительно повысить точность обнаружения источников и измерения интенсивности потоков.

КОНСТРУКЦИЯ ЛАБОРАТОРНОГО МАКЕТА

Создание мобильных гамма-спектрометрических комплексов − сложный процесс, включающий разработку специализированного оборудования, программного обеспечения и систем защиты. Основными составными компонентами АРГСК являются (рис. 1): 1 − ксеноновый гамма-спектрометр (КГС), 2 − мобильная платформа WHEELTEC Ackerman ROS, 3 − блок электроники для управления гамма-комплексом, 4 – видеокамера и лидар.  Компоненты установки компактные и легкие для транспортировки. Суммарный вес комплекса − 40 кг. Предусмотрена возможность работы от автономных источников питания. Управление комплексом осуществляется с помощью пульта дистанционного управления или клавиатуры. АРГСК устойчив к вибрациями и не подвержен воздействию внешних шумов.

Рисунок 1 – Внешний вид АРГСК

Конструкция комплекса позволяет ему быть мобильным и проводить гамма-спектрометрию даже в труднодоступных местах.

КСЕНОНОВЫЙ ГАММА-СПЕКТРОМЕТР

Гамма-спектрометры на основе сжатого ксенона обладают хорошими спектрометрическими и эксплуатационными характеристиками, что позволяет им быть эффективными детектирующими устройствами (табл. 1). КГС объемом 2 л. заполнен смесью ксенона с молекулярным водородом в количестве 0,2% для увеличения скорости дрейфа электронов. При такой концентрации смеси достигаются наилучшее энергетическое разрешение и высокое быстродействие. Ксенон выбран в качестве рабочего вещества благодаря его свойствам: он химически инертен, имеет большое сечение взаимодействия (Z = 54), вследствие чего достигается высокая эффективность детектора; естественная смесь ксенона состоит из стабильных изотопов, т.е. газ не радиоактивен. Устройство КГС: 1 – зарядочувствительный усилитель, 2 – газовый кран, 3 – высоковольтный источник питания, 4 – гермоввод, 5 – ионизационная камера, 6 – экранирующая сетка, 7 – тефлоновая изоляция, 8 – стальной корпус с композитным покрытием (кевлар), 9 – защитный кожух [2-3] (рис.2 a).

Рисунок 2 – Структура КГС и энергетический спектр 137Cs

С помощью КГС потоки излучения регистрируются и анализируются для получения энергетических спектров гамма-излучения различных радиоактивных источников. В качестве примера показан энергетический спектр137Cs, зарегистрированного КГС (рис.2 b).

Таблица 1 – Основные характеристики КГС

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | ±24 |
| Энергопотребление, Вт | 20 |
| Габариты, см | Ø 15x45 |
| Масса, кг | 5 |
| Рабочий объем, см3 | 2000 |
| Эффективность регистрации γ-квантов с энергией 662 кэВ на расстоянии источник-детектор 25 см без учета телесного угла, % | 2 |
| Энергетическое разрешение для энергии γ-квантов 662 кэВ, % | 1,7 ± 0,3 |
| Диапазон измеряемых энергий гамма-квантов, МэВ | 0,05-5 |
| Плотность ксенона, г/см3 | 0,3 |

РАЗРАБОТКА ИНДИКАТОРНОЙ СИСТЕМЫ

Задача определения местоположения источников ионизирующего излучения значительно упрощается при применении вспомогательных систем и методов визуализации излучения. Принцип работы разрабатываемой системы заключается в приеме аналоговых сигналов (импульсов), зарегистрированных с КГС. В качестве системы сбора данных и управления светодиодной подсветкой был выбран микрокомпьютер Raspberry Pi model 3 B+, который позволяет генерировать ШИМ-сигналы [4]. ШИМ-сигнал представляет собой последовательность импульсов с постоянной частотой следования и управляемым коэффициентом заполнения (рис.3). Изменяя коэффициент заполнения ШИМ-сигнала, можно регулировать интенсивность излучения (яркость свечения) светодиодов (рис. 3) [5].

Рисунок 3 – Сигналы ШИМ с частотой 100 Гц для разных значений D – коэффициента заполнения (a – 25%,b – 50%, c −75%), ШИМ-сигнал импульсов различных частот (d – 50 Гц, e – 200 Гц, f – 1000 Гц) с коэффициентом заполнения 50%

Частота сигнала ШИМ задается программой Raspberry Pi.

Рисунок 4 – График зависимости реальной частоты, измеренной на осциллографе, от частоты, выставленной в программе

В эксперименте обнаружено, что частота реального выходного сигнала, измеряемого при помощи осциллографа, отличается от значений, выставленных в программе. Зависимость ШИМ показана на рисунке 4 для разных частот, отображаемых осциллографом.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В гамма-спектрометре работает встроенное программное обеспечение (ПО), которое производит набор и передачу данных от детектора на миникомпьютер Raspberry Pi.

Программное обеспечение компьютера позволяет определять уровень превышения фона, сохранять энергетические гамма-спектры, строить график зависимости интенсивности излучения от времени, выводить изображения с видеокамеры. В отдельном окне отображается текущий энергетический спектр гамма-излучения, который обрабатывается для определения изотопного состава и активности источника излучения (табл.2).

Таблица 2 − Минимальная детектируемая активность (МДА) для КГС объемом 2л. на расстоянии 50 см для времени набора в течении 600 с.

| Изотоп | Энергия гамма-квантов, кэВ | МДА, кБк |
| --- | --- | --- |
| 137Cs | 662 | 6,53 ± 0,08 |
| 60Co | 1174 | 13,6 ± 0,2 |
| 60Co | 1332 | 13,0 ± 0,3 |

ПО сравнивает текущую интенсивность с фоновым значением и контролирует параметры светодиодов с помощью ШИМ для сигнализации о превышении порога.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ

После успешной генерации ШИМ-сигнала необходимо перейти к усложнению программы, которая будет отвечать за параметры свечения светодиодов, настраивая их на определенные цвета и яркость. Например, при низких уровнях радиации светодиоды будут светить зеленым цветом и средней яркостью, а при повышенных уровнях радиации (при превышении заданного порогового значения, равного 350 имп./с) включается красная мигающая сигнальная подсветка и увеличивается яркость для привлечения внимания.

Для обеспечения комфортной и быстрой работы любого пользователя было создано мини-приложение. Написанная программа имеет ряд настроек: регулируется цвет и яркость горения светодиодной ленты, длительность сигнала; отображается текущий темп счета.

С помощью осциллографа была проведена проверка работоспособности срабатывания системы при приближении радиоактивного гамма-источника137Cs к ксеноновому гамма-спектрометру (рис. 5). В нашем примере было задействовано 2 порта GPIO PWM Raspberry Pi. Программа принимала количество импульсов от КГС и выдавала в параллельном режиме сигнал на пуск канала осциллографа с определенным ШИМ-сигналом и на порты GPIO. В программе значение темпа счета автоматически сравнивалось с заданным порогом.

Рисунок 5 – Изменение ШИМ-сигнала при поднесении радиоактивного источника 137Cs к КГС (a – при значении темпа счета, не превышающего порог, b – при превышении порога)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный АРГСК предназначен для обнаружения и идентификации радиоактивных источников. В дополнение была разработана система оповещения превышения радиационного фона на основе светодиодной ленты, управляемой ШИМ-сигналами. Микрокомпьютер Raspberry Pi анализирует гамма-спектры, измеряемые КГС, и определяет интенсивность гамма-квантов. В случае превышения фона Raspberry Pi изменяет параметры свечения светодиодов. Так как экспериментальная установка находится на стадии разработки, вопросы о защите блоков электроники от радиации пока не рассматриваются.

БЛАГОДАРНОСТИ

Данная работа была выполнена при поддержке Программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Список литературы

1. MadzhidovA.I., DmitrenkoV.V. et al. An automated and robotic complex based on a xenon gamma-ray spectrometer for performing tasks for decommissioning nuclear and radiation hazardous facilities and monitoring the development of radioactive waste // Journal of Physics: Conference Series. 2023. Т. 2642. № 1. С. 012011. DOI: 10.1088/1742-6596/2642/1/012011

2. Маджидов А.И., Дмитренко В.В. и др. Перспективы использования ксенонового гамма-спектрометра в качестве регистрирующего устройства на борту автоматизированного и роботизированного гамма-спектрометрического комплекса для вывода из эксплуатации ядерно-физических установок // Радиоактивные отходы. 2022. № 2 (19). С. 56-67. DOI: 10.25283/2587-9707-2022-2-56-67

3. Yujakov, I.A., Madzhidov, A.I., Dmitrenko, V.V. et al. Investigation of the Capabilities of a Xenon Gamma-Ray Spectrometer to Assess the Activity of an Isotope 60Co. Phys. Part. Nuclei Lett. 21, 739–742 (2024). DOI: 10.1134/S154747712470122X

4. Raspberry Pi Documentation: URLhttps://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html

5. Raspberry Pi. PWM. PWM signal generation. URLhttps://microtechnics.ru/raspberry-pi-pwm-generacziya-shim-signala