## Slide 1: Циклотроны для ПЭТ: эксплуатация и техническое обслуживание
Соколов Егор Николаевич
egorsokolov@gmail.com

## Slide 2: ПЭТ-система

## Slide 3
Основные радионуклиды, используемые в ПЭТ: характеристики и методы получения
Изотоп | Период полураспада, мин | Максимальная энергия позитрона, МэВ | Пробег в воде, мм | Ядерная реакция/метод получения | Облучаемый материал | Химическая форма продукта
18 F | 109,7 | 0,21 | 0,46 | 18O(p,n)18F циклотрон 20Ne(d,α)18F циклотрон | 18O-H2O - жидкость 18O-O2 - газ Ne+F2 - газ | 18F- 18F-F2
11C | 20,4 | 0,32 | 0,85 | 14N(p, α)11C циклотрон | N2+02 - газ N2+H2 - газ | 11C-CO2 11C-CH4
15О | 2,04 | 0,58 | 1,8 | 14N(d,n)15O циклотрон 15N(p,n)15O циклотрон | 14N2 (природный) - газ 15N2 - газ | 15O-O2
13N | 9,96 | 0,4 | 1,15 | 16O(p,α)13N циклотрон | H20 - жидкость | 13NOX 13NH3

## Slide 4
Радионуклиды для ПЭТ: характеристики и методы получения (продолжение)
Изотоп | T1/2 | Распад | Средняя энергия позитрона, МэВ | Ядерная реакция/метод получения
64Cu | 12,7 час | ЭЗ 44%, β+ 17%, β- 39% | 0,58 | 64Ni(p,n)64Cu циклотрон
82Rb | 75 сек | ЭЗ, β+ | 3,38 | 82Sr/82Rb генератор
124I | 4,2 сут | β+ 24%, β-, ЭЗ | 1,5 | 124Te(p,n)124I циклотрон
89Zr | 3,3 сут | β+ 23%, ЭЗ 77% | 0,9 | 89Y(p,n)89Zr 89Y(d,2n)89Zr циклотрон
68Ga | 73 мин | β+ 100% | 1,9 | 68Ge/86Ga генератор, циклотрон

## Slide 5
Особая роль 18F в ПЭТ – технологические предпосылки
Изотоп | Период полураспада, мин | Максимальная энергия позитрона, МэВ
18 F | 109,7 | 0,64
11C | 20,4 | 0,96
15О | 2,04 | 1,72
13N | 9,96 | 1,19
период полураспада 109,7 мин – ПЭТ-исследования, требующие 1-4 часа с момента введения РФП до сканирования
технология позволяет получать большие активности 18F (до 30Ки) за небольшое время (до 2,5 часов)
максимальная энергия возникающих при бета-распаде позитронов 0,64 МэВ – меньше, чем у 11C, 13N, 15O. Чем меньше эта энергия, тем меньше длинна пробега испускаемого позитрона до аннигиляции, тем ближе к области к области накопления произойдет испускание регистрируемых томографом гамма-квантов – выше пространственная точность
высокая удельная активность по сравнению с 11C, 13N, 15O
требуются небольшие энергии и токи ускоряемых частиц – доступные циклотроны
широкий спектр РФП, синтезируемых на основе 18F
18F-ФДГ – основной РФЛП для ПЭТ-диагностики в онкологии

## Slide 6
Ядерная реакция получения 18F на пучке протонов
под пучком частиц возможно множество ядерных реакций (каналов) с образованием различных изотопов
вероятность конкретного канала зависит от энергии падающих частиц и характеризуется сечением реакции (см. диаграмму)
имеет место порог реакции – наименьшая энергия налетающей частицы, ниже которой реакция не идет

## Slide 7: Распределение медицинских циклотронов по энергиям
Chart: 
| до 11 МэВ | 11-12 МэВ | 16 МэВ | 18 МэВ | остальные
Распределение медицинских циклотронов по энергиям | 0.18 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.1

## Slide 8
Процессы, происходящие в мишени при облучении
Кипение воды в мишени при токе пучка 5мкА (слева) и 10мкА (справа)
Кипение воды под пучком низкой энергии с подсветкой (слева) и в натуральном свете (справа)
Кипение воды под пучком более высокой энергии с подсветкой (слева) и в натуральном свете (справа)
Пик Брэгга при прохождении протонов с энергией 62 МэВ через воду
пучок
пучок
пучок
пучок
пучок

## Slide 9: Распространенность медицинских циклотронов различных производителей
Chart: 
| GE | IBA | Siemens | Sumitomo | остальные
Продажи | 0.32 | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.14

## Slide 10
Циклотрон SIEMENS RDS-Eclipse HP
Характеристики
Энергия 11 МЭв
Максимальный ток пучка в 2x60мкА
Потребляемая мощность 40КВт
Тепловыделение около 15КВт
Нарабатываемая активность(для F-18): 7 Ки за 2 часа

## Slide 11: Циклотроны GE PETtrace и IBA KIUBE – общий вид
GE PETtrace
IBA KIUBE

## Slide 12: Общие характеристики циклотронов GE PETtrace 890 и IBA KIUBE 300
Характеристика | PETtrace 890 | IBA KIUBE 300
Ускоряемые частицы | протоны 16,5 Мэв дейтроны 8,4 МэВ | протоны 18 Мэв два протонных ИИ
Максимальный ток протонного пучка | 160 мкА | 300 мкА
Одновременное облучение двух мишеней | да | да
Максимальная нарабатываемая активность 18F- за 2 ч | 17 К (2 мишени Nb27) | 30 Kи (2 мишени Nirta Conical 16)
Количество мишенных портов | 6 | 8
Энергопотребление | пиковая 100 кВт с пучком 75 кВт | режим ожидания <3 кВт с пучком 65 кВт

## Slide 13: Расположение плоскости циклотрона
PETtrace | KIUBE
Вертикальный, удобнее обслуживание. Дуанты «подвешены» (поддерживающие керамические изоляторы – проблема) | Горизонтальный -> дополнительная система для поднятия магнита

## Slide 14: Статистика неисправностей циклотронов
Chart: GE PETtrace за год
| вакуумная | диагностика пучка (пробы, коллиматоры и пр.) | ионный источник | магнитная | мишенная | прочее | РЧ | система охлаждения | система передачи радионуклида | система управления и контроля | экстракционная
Итог | 0.25424 | 0 | 0.050847 | 0 | 0.10169 | 0.033898 | 0.033898 | 0.084746 | 0.13559 | 0.016949 | 0.28814
Chart: IBA Cyclone за 7 лет
| Magnet field | Beam Extraction | Helium cooling | Ion source | RF | Vacuum | Water cooling | Others | Control system
Неисправности систем циклотрона 2010-2017 | 0 | 1 | 3 | 8 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1

## Slide 15: Система экстракции IBA KIUBE

## Slide 16: Система экстракции GE PETtrace

## Slide 17: Магнит
PETtrace | KIUBE
ток катушек магнита 400 – 500 А, выход на рабочий режим через перемагничивание (компенсировать гистерезис) занимает около двух минут; больший ток -> компактность -> удобнее обслуживание; однако, выше тепловыделение, термические эффекты, например, короткие замыкания в системе экстракции при нагреве. | меньший ток катушек магнита (140 – 150 А) быстро набирается заданное значение тока (несколько секунд); ток магнита меняется для корректировки пучка;

## Slide 18: Ионный источник
GE PETtrace
IBA KIUBE
PETtrace | KIUBE
два в одном (водород+дейтерий); элементарный демонтаж; тяжело позиционировать по четырем параметрам, но делается это один раз в несколько обслуживаний; наличие удаленной регулировки и контроля потока газа | два раздельных источника под водород (win) – можно переключиться прямо в процессе облучения в случае аварии, реже вскрывать циклотрон; подвижный ИИ – WIN!!! экономит несколько дней при позиционировании, позволяет намного более гибко модифицировать пучок, можно двигать вообще удаленно! механика и считывание положения – источник проблем есть нюанс с открытием вакуумной камеры

## Slide 19: Система маршрутизации радионуклида (target switch)
PETtrace | KIUBE
сборка из 5 (2+3) двухходовых клапанов. каждый из клапанов практически расходник. Требуют определенного обслуживания. | два восьмиходовых клапана с металлическими головками дают возможность гибкой маршрутизации; практически вечная система,

## Slide 20: Система заполнения мишеней
GE PETtrace
IBA KIUBE

## Slide 21: Система заполнения мишеней
PETtrace | KIUBE
каждой группы мишеней (1-3 и 4-6) отдельный шестиходовой клапан, коммутирующий загрузку, выгрузку, подачу гелия высокого и низкого давления; для каждой группы мишеней отдельная панель с водяным и гелиевым охлаждением; загрузка мишенного материала только с панели LTF – большая лучевая нагрузка на оператора; есть возможность использовать и 16 и 18-воду; шприц приводится в движение пневматическими тягами, регулировка объема происходит за счет фиксации ограничителя на поршне шприца, который бьётся об упор. Шприц подвергается сильному механическому воздействию. Как минимум расшатывается в месте своего крепления, что приводит к появлению течей | для каждой мишени отдельный шестиходовой клапан, коммутирующий загрузку, выгрузку, подачу гелия, у клапана огромный ресурс; для каждой мишени отдельная панель с водяным и гелиевым охлаждением; загрузочный шприц в 18-водой вынесен в неактивную зону, удобно менять 18-воду, есть мертвый объем несколько мл; есть возможности использовать 16-воду для промывки, но не для загрузки;. шприц управляется сервомотором, можно программно и очень точно варьировать загрузку, шприц не подвергается большим механическим нагрузкам.

## Slide 22: Клапан мишенного порта: одна реализация, общая проблема
GE PETtrace
IBA KIUBE

## Slide 23: Автокоррекция пучка
PETtrace | KIUBE
Изменение положения экстракционной фольги: положения холдеров положение «банана» (баланс) Магнит «шагает» с заданным интервалом по времени на нерегулируемую величину Подстройка тока ИИ | Интеллектуальная автокоррекция: Магнит подстраивается с заданным периодом под максимум тока на экстракционных фольгах ВЧ подстраивается под необходимый баланс токов на мишенях при выходе за заданные пределы отклонения Подстройка ИИ В режиме «глубокой» подстройки возможна регулировка поворотов каруселей с перезарядными фольгами и положения ИИ.

## Slide 24: Логирование
PETtrace | KIUBE
Есть логи, но нет графиков; Логируются только пуски; Сообщения об ошибках не всегда соответствуют сути проблемы; | Рисует графики, но нет логов в явном виде; Логирование не останавливается, идет постоянно; Оператору доступны ограниченные данные (2 ч)

## Slide 25: Организация работы оператора
PETtrace
Программно-аппаратное разделение уровней доступа - есть PSS; Возможность подключать PSS в бункере На PSS нет блокировок!
KIUBE
Программное разделение уровней доступа; «Всё на одном» компьютере

## Slide 26: «Где твой пучок, оператор?!»

## Slide 27: Состояния циклотрона, при которых продолжать облучение без согласования с сервисным отделом нельзя
Устоявшееся значение вакуума во время облучения изменяется больше, чем на 0,3 * 10-5 мбар (исключение - после открытия циклотрона).
Слишком широкий (переключение фольги, нет – звонок в сервис) или слишком узкий пучок.
Ток ионного источника слишком высокий. Рост слишком быстрый в процессе одного облучения.
Давление в мишени IBA больше допустимого снижение тока пучка.

## Slide 28: Спасибо за внимание!