## Slide 1: Анализ опыта высокопроизводительных радиоуглеродных измерений на ускорительном масс спектрометре Micadas для разработки новой малогабаритной радиоуглеродной машины
А.В. Петрожицкий1,2,3, В.В. Пархомчук1, Е.С. Константинов1, Т. М. Шакирова1, Е.В. Пархомчук2,3,4, М.М. Игнатов2,3, Д.В. Кулешов2,3
1 Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия, 630090
2Новосибирский государственный университет, ЦКП «УМС НГУ-ННЦ», Новосибирск, Россия, 630090
3 Институт археологии и этнографии СО РАН, Новосибирск, Россия, 630090
4 ФГБУН Федеральный исследовательский центр Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия, 630090
Новосибирск 2024

## Slide 2: Содержание
Введение: что такое Ускорительная масс спектрометрия.
Состояние УМС в мире и в России.
Особенности конструкции Micadas. Сравнение с УМС ИЯФ.
Достигнутая производительность Micadas в 2023 г.
Особенности эксплуатации ионного источника Micadas.
Особенности эксплуатации ускорителя Micadas, впуска, выпуска и детектора.
Заключение.

## Slide 3: 1. Введение: Что такое Ускорительная масс спектрометрия
Существуют космогенные долгоживущие изотопы: 10Be, 26Al, 41Ca, 129I ,14С(наиболее востребованный), и др, которые можно использовать как счетчики больших интервалов времени в науках о земле.
Образуются преимущественно под действием солнечной радиации примерно с постоянной скоростью.
Природные источники образования в земной коре малы или совсем отсутствуют.
Со временем концентрация радиоизотопов падает. По остаточной концентрации можно определить радиационный возраст.
14C T1/2 =5568 лет (the Libby standard)

## Slide 4: Метод 14С УМС заключается поштучном подсчете атомов 14С в образце
Основной паразитный стабильный элемент для 14С это 14N. Разница масс c 14С очень мала (dM/M=10-5), чтоб разделить их в магнитном спектрометре. Но 14N не образует атомарных отрицательных ионов. Именно поэтому используется источники отрицательных ионов. 14N отделяется на этапе формирования пучка.
Молекулярные ионы 12CH2, 13CH. Разница масс c 14С очень мала (dM/M=10-4). Разрушение молекул достигается в перезарядной мишени тандемного ускорителя либо при перезарядке в +3, либо в многократных столкновениях с атомами мишени. Именно для этого используется тандемный электростатический ускоритель.
Необходима фильтрация фоновых ионов двух основных типов:
14N и молекулярные ионы.

## Slide 5: Процедура УМС-анализа
Измерение отношения 14С/12С относительно стандартных образцов с вычетом фона. Получаем F14C. Из F14C получаем радиоуглеродный возраст. По калибровочной шкале IntCal20 переводим его в календарный возраст
Выделенное
вещество
СxHyNzSmOn
СО2
N2, NOx
S-газы
H2O
С
Графит
СО2
F14C
1. Криогенная ректификация
2. CHNS - метод (AGE-3)
3. Абсорбционно-каталитический
метод (AMS Golden Valley)
Химическая
обработка
Сжигание
Очистка
СО2
Получение твердого катода
(графитизация)
УМС анализ
1
2
3

## Slide 6: 2. Состояние УМС в мире и в России
AMS Golden Valley
до ближайшего УМС центра > 3500 km
H.A. Synal, Radiocarbon 24 &10th 14C Archaeology conference P05 talk 16/09/2022 Zurich Switzerland
MICADAS 0.2MV
Tandy 0.5MV
Всего 140 AMS в мире:

## Slide 7: 3. Особенности конструкции Micadas. Сравнение с УМС ИЯФ.
MICADAS -MIni CArbon DAting System - самый компактный коммерчески доступный 14C-AMS в мире.
Производство MICADAS с 2016 г IonPlus AG Швейцария. На 2023 г построена 41 машина.
MICADAS #28 и сиcтема графитизации AGE-3 установлены в НГУ в дек. 2019.
MICADAS и AGE-3 начало полноценной эксплуатации - фев. 2022 в лаборатории ЦКП УМС НГУ-ННЦ, которая зарегистрирована в журнале Radiocarbon как AMS Golden Valley. С международным индексом GV. В 2022 году успешно прошла международный кросс-тест GIRI

## Slide 8: Схема MICADAS
Данные Ionplus AG www.ionplus.ch info@ionplus.ch
Типичные значения настроек в измерениях 14С

## Slide 9: Схема УНУ УМС ИЯФ
1 − источник отрицательных ионов углерода.
2 − первый магнитный спектрометр,
3 − первая ускорительная трубка,
4 − перезарядная мишень,
5- 180о электростатический поворот,
6 − вторая ускорительная трубка,
7 − второй магнитный спектрометр,
8 − времяпролетный детектор ионов,
9 − электроизоляционный бак ускорителя.

## Slide 10: Сравнение параметров двух AMS
# | Параметры | УНУ УМС ИЯФ | MICADAS
1 | Измеряемый изотоп | Сейчас 14С. В перспективе 10Be, 26Al, 129I. | Только 14С
2 | Напряжение высоковольтного терминала | 1 МВ | 0,2 МВ
3 | Электрическая изоляция терминала | N2+5%SF6 (1,6 абс Атм) | Вакуум (10-8 мбар)
4 | Источник высокого напряжения терминала | Каскадный умножитель с последовательной емкостной связью на конденсаторах К15-10 (Бозонах) в баке ускорителя. | Внешний коммерческий высоковольтный источник питания. Залит силиконовым компаундом.
5 | Зарядовое состояние после перезарядки | +3 | +1
6 | Материал перезарядной мишени | Mg, пар | He, газ
7 | Метод разрушения молекул 13CH, 12CH2 | Кулоновское расталкивание в зарядовом состоянии +3. | В многократных столкновениях в толстой He мишени.
8 | Степень подавления молекул 13CH, 12CH2 | Абсолютное | Подавление 106 отн. совр. уровня 14С
9 | Коэффициент прохождения пучка | 20% (22%-перезарядка, 90% геом. ) | 47% (52%-перезарядка, 90% геом.)
10 | Магнитные спектрометры | Электромагнит | На постоянных магнитах
11 | Cs распылительный источник отрицательных ионов С- | Только для твердых катодов | Гибридный, для твердых и газовых катодов
12 | Количество мест в загрузке, метод смены загрузки образцов. | 23 катода, частичная разборка ионного источника | 40 катодов, шлюзовая камера
13 | Типичный ток 12С- LE ионного источника в измерениях | 10-15 мкА | 40-65 мкА
14 | Набираемая статистика 14С на стандартах | 20*103 шт. 14С (0,71% стат. точность) | 300*103 шт. 14С (0,18% стат. точность)

## Slide 11: 4. Достигнутая производительность Micadas в 2023 г.
Стандартный магазин Micadas с образцами пользователей состоит из 35 катодов:
4*7=28 катодов пользователей
3 бланка PE (или МПГ),
4 стандарта ANU (IAEA-C6, F14C = 1.5). Счет около 200 Гц при 40 мкА 12С-LE (LowEnergy).
Время измерения одного катода за 1 проход составляет около 390с, из них:
20с х 15циклов=300 с – счет 14С с катода.
10 с – измерение токов 12C-HE, 13C-HE (High Energy) для нормировки счета 14С с образца.
80 с – механическая перестановка катодов.
В настоящий момент каждый магазин измеряется 8 проходов.
Суммарное время измерения стандартного магазина составляет:
T изм. ст. маг. = 390с/катод х 35кат х 8проходов = 109200с или около 30 ч.
За это время набирается штук 14С на каждом стандарте ANU:
N14C ANU = 200Гц х 300с х 8проходов = 480 000 шт 14С.
Это соответствует статистической точности измерений ΔN/N = 1 = 0.0014
Но естественный систематический разброс ANU составляет 0.004, поэтому больше 8 проходов набирать статистику смысла нет.
За 2023 г на Micadas было измерено 37 стандартных магазинов.
Это соответствует 37магазинов х 28катод/магазин = 1036 катодов пользователей (без ANU и bl).
Максимальная теоретическая производительность Micadas при таких условиях измерений составляет:
Nкат = х 28кат/маг = 8176 катодов пользователей (без ANU и bl).
То есть у нас существует запас производительности измерений около 8 раз.

## Slide 12: 5. Особенности эксплуатации ионного источника Micadas.
1 катод
2 ионизатор
3 Экстрактор
4 Корпус
5 Корректоры X / Y
6 Линза
Схема ионного источника Micadas.
1. Сменный катод (-38 кВ)
2. Ионизатор (-28 кВ)
3. Галерея Cs (-28 кВ)
4. Экстрактор (-31 кВ)
запирает электроны с ионизатора.
5. Основание (GND)
6. Пучок ионов С-
7. Воздушное охлаждение катода.

## Slide 13: Электродная сборка ионного источника Micadas
Cs паропровод и Cs галерея
Ионизатор Cs

## Slide 14: Манипулятор мишеней Micadas
Внешний вид магнитного манипулятора
Байонетный захват катода
Магазин образцов, 40 позиций
Катод Сателлит

## Slide 15
Удачная электрическая схема с запирающим экстрактором давит утечку тока с ионизатора
На коротких интервалах измерений в 3-5 стандартных магазинов (1-2 недели) ионный источник стабильно выдает ток пучка 12С-LE = 40±10 мкА.
Отслаивание напыления с поверхности катода. Работа на малом токе пучка+ чистка спец-щетками.
Зарастание катодной линзы продуктами распыления. Мех. юстировка фокуса Cs
Рост утечек тока из-за паразитной ионизации Cs вследствие отсутствия охлаждения электрода ионизатора. Чистить экраны стоек наждачкой, не напускать воздух.
Не оправданность магазинной системы смены образцов при использовании катодов-заглушек.
Самопроизвольное уплывание фокуса Cs и сложность его настройки. Мех. юстировка фокуса Cs
Трудность чистки ионного источника из-за дефицита комплектующих. Копирование электродной сборки.
Программные ошибки (Sample Changer Error). Закрываем окно программы управления в измерениях.
5. Особенности эксплуатации ионного источника Micadas.
Проблемы и методы их решения:

## Slide 16: 6. Особенности эксплуатации ускорителя Micadas, впуска, выпуска и детектора
1. He канал мишени
2. He капилляр, 35 bar He
3. Объем дифф. откачки He 700л/с ТМН
4. Ускорительные промежутки
5. Вакуумный объем, 2x10-7mbar,
2х700л/с ТМН.
Внешний вид тандемного ускорителя
Опорный изолятор
Ускорительный промежуток
Схема тандемного
ускорителя Micadas.

## Slide 17: 6. Особенности эксплуатации ускорителя Micadas, впуска, выпуска и детектора.
Тандемный ускоритель и Не мишень проявили себя очень хорошо. Проблем с тренировкой ускоряющего напряжения пока не возникало. Срывы высокого редки.
С выпуском (High Energy Beam Transport ) тоже проблем не было.
Отсутствие источника тока и водяной системы охлаждения магнитов полностью себя оправдало.
Пробой ввода кабеля в 200 кВ умножитель из-за влажности. Умножитель поставлен вводом 200 кВ вверх и залит Карбогалом-О (С8F16).
Закоротка выходного изолятора вакумной камеры LE-magnet продуктами распыления ЦФ 12C-LE. Высоковольтное окисление напыленного слоя металла в кислороде.
Закоротка ЦФ 12C-LE изотопно-чистым 12С основного пучка. Снятие и механическая чистка цилиндра Фарадея.
Самопроизвольно лопнуло 3 окна Si3N4, 50 нм, в процессе замены газа в детекторе. Куплен запас окон и освоена технология их приклейки.
Потек цельнометаллический отсечной кран детектора. Кран начал уплотняться после нанесения вакуумной смазки. Куплен запасной кран.
Для работы Micadas критически важно стабильное электропитание. Систем защиты от перебоев электропитания в Micadas нет. В 2022 г была создана система бесперебойного питания Micadas на основе ИБП, ДГУ и АВР.
В помещении Micadas желательно поддерживать стабильную температуру, влажность и чистоту. Поэтому это помещение не должно быть большим. Были установлены кондиционеры и производится регулярная уборка пылесосом с водяным фильторм.
Проблемы и методы их решения:

## Slide 18: 7. Заключение
Спасибо за внимание!
Micadas является вполне удачной машиной для высокопроизводительных измерений образцов пользователей.
На текущий момент производительность Micadas не менее 3000 катодов/год при не менее 300 000 шт14С/(совр. образец) кажется достижимой.
Перезарядная Не мишень, ускоритель с вакуумной изоляцией и детектор проявили себя вполне надежными узлами несмотря на мелкие конструктивные недоработки.
Основные трудности связаны с долговременной эксплуатацией ионного источника и отсутствием запчастей от производителя. На коротких интервалах измерений в 3-5 стандартных магазинов (1-2 недели) ионный источник ведет себя вполне стабильно. На длительных интервалах 15-20 магазинов (1-2 месяца) возникают значительные трудности с чисткой и последующей настройкой режима. Причины этих трудностей ясны и преодолимы.
Оптимизация ионного источника до сих пор является актуальной проблемой.
Проект собственной компактной радиоуглеродной машины необходимо оптимизировать по производительности долговременных измерений а не по цене и компактности.

## Slide 19: Схема MICADAS
Данные Ionplus AG www.ionplus.ch info@ionplus.ch