## Slide 1: Статус работ по созданию прототипа Straw End-cap SPD
Башарина К. Кекелидзе Г. Крамаренко В. Кузмин В.

## Slide 2
Работы по оптимизации эффективности работы End-cap
Моделирование геометрии слоев и эффективности работы End-cap
Работы по созданию 1 метрового прототипа слоя End-cap
Создание прямоугольного выреза для пучковой трубы,
Резка straw трубок
Разработка нового облегченного End plug для центральной зоны
Результаты измерений натяжения анодных проволочек,
Проверка высоковольтных тестов и герметичности сборки прототипа
Разработка варианта усилительной электроники для кольцевых детекторов
Работы по созданию полномасштабного прототипа End-cap
Кольцевая рама из стеклотекстолита и элементов манифолда
Монтажный стол и рама для монтажа straw трубок
Технология сборки одного слоя straw трубок
Планы дальнейших работ работ

## Slide 3: Работы по оптимизации эффективности работы End-cap
Расстояние между любыми соседними слоями принято 18,64 мм
Диаметр отверстия для пучковой трубы – 154 мм соответствует 16 straw.Зона нечувствительности квадратной рамки 186 х 186 мм..
Минимальный Угол регистрации – 4 град иди 0,07 рад.
Максимальный угол регистрации – 29.8 град или 0.522 рад. 1373мм. Длина по Z 1200мм.)

## Slide 4
Геометрия слоев как в TDR.
Два слоя со смещением ¼ трубки образуют 8 блоков, которые последовательно смещаются на 45 градусов
Геометрия слоев как в TDR.
Два слоя со смещением ¼ трубки образуют 8 блоков, которые последовательно смещаются на 45 градусов
Каждый слой последовательно смещается на 22,5 образуют 16 слоев
Предварительные результаты по моделированию докладывались
на митинге 18,03,2025
Ссылка https://indico.jinr.ru/event/5231/

## Slide 5
50000ev
25000ev
62000ev
35000ev

## Slide 6
Было разработано математическое и программное обеспечение для моделирования откликов различных геометрических схем End-cap и оценки точности восстановленных детектором треков.
● Вариант детектора с отсутствием трубок в полосе для пучка, «strip» приводит к неоднородной сложной структуре распознавания треков устройством в плоскости X-Y.
● Предлагаемый вариант с квадратным отверстием для пучка «square» во всех слоях детектора позволяет увеличить эффективность реконструкции треков. Точность восстановления трека в области чувствительности End-cap улучшается почти в 2 раза.
● Существует очень сильная зависимость точности восстановления параметров трека от качества начального приближения. Использование координат точки взаимодействия для начального приближения значительно повышает качество восстановления.
● Мы намерены продолжить работу по моделированию отклика детектора и реконструкции событий в End-cap.
Работы по оптимизации эффективности работы End-cap

## Slide 7: Работы по созданию 1 метрового прототипа слоя End-cap
Создание прямоугольного выреза для пучковой трубы,

## Slide 8: Работы по созданию 1 метрового прототипа слоя End-cap
Создание прямоугольного выреза для пучковой трубы,

## Slide 9: Работы по созданию 1 метрового прототипа слоя End-cap
Резка straw трубок

## Slide 10: Работы по созданию 1 метрового прототипа слоя End-cap
Разработка нового облегченного End plug для центральной зоны
Новый облегченный End plug
из 3 элементов

## Slide 11: Работы по созданию 1 метрового прототипа слоя End-cap
Результаты измерений натяжения анодных проволочек,
Chart: 1м прототип, натяжение анодных проволочек
| 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
 | 85.5 | 94 | 93.3 | 98.3 | 91.3 | 96 | 90.1 | 99 | 98.1 | 95.6 | 94.1 | 93.5 | 91.5 | 97.3 | 97 | 92 | 98.6 | 95.5 | 91.9 | 96 | 94.9 | 94.1 | 94.7 | 94.1 | 98.3 | 102.6 | 91.7 | 93.7 | 94.1 | 95.9 | 97.6 | 99.1 | 101.7 | 107 | 101.8 | 107.9
Chart: 1м прототип, натяжение анодных проволочек в месте отверстия
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
низ | 86.7 | 86.4 | 84.3 | 81.7 | 84.1 | 83.5 | 80 | 85.6 | 77.7 | 81.2 | 78.4 | 86.7 | 90.2 | 90.4
верх | 82 | 83.2 | 82.7 | 82.5 | 81.6 | 81.3 | 85.2 | 80 | 81.1 | 83.1 | 82.6 | 82.4
Chart: 1м прототип, натяжение анодных проволочек со спейсерами
| 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48
 | 91.7 | 89.1 | 91.5 | 93.7 | 92 | 93.6 | 91 | 90.6 | 94.1 | 96.6 | 91.7 | 95.5 | 96.4 | 94.4 | 91.3
Chart: 1м прототип, натяжение анодных проволочек
| 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63
 | 79 | 83.1 | 84 | 87.3 | 86.5 | 97.6 | 80 | 87.1 | 88.7 | 88.4 | 86.8 | 95.8 | 85.7 | 91.4 | 86.1 | 91 | 92.5 | 91.4 | 90.3 | 93 | 93

## Slide 12: Работы по созданию 1 метрового прототипа слоя End-cap
Проверка герметичности сборки прототипа проводилась по всем straw трубкам отдельно.
Утечки газа в каждой трубке не превысили 0,004 литра/час
Время минуты | Давление бар | Утечка |  | ∆P/P0*Vкамеры/t | 
 |  | см3/мин | л/час |  | 
0,00 | 1,00 |  |  | Объем одной трубки | 
60,00 | 0,9500 | 0,07 | 0,004 | 0,08 | литра
 | 0,90 |  |  | Утечка, (см3/мин) | 
 |  |  |  | 0,0667 | см3/мин
 |  |  |  | 0,0040 | л/час
Утечка для 83 трубок 1м прототипа |  |  |  | 0,32 | литр/час
Проверка на электрическую изоляцию проведена при 2100 Вольт
При относительной влажности 45%
Подача напряжения была на все аноды прототипа в течение 30 минут
Токи утечки не превышали 1 мкА

## Slide 13: Работы по созданию 1 метрового прототипа слоя End-cap
Изготовлены первые образцы накамерной электроники для кольцевых детекторов
Платы будут получены и установлены на 1 м прототип в марте
Платы двух типов, усилительная 16 канальная АСТ-1 и
высоковольтная плата.
Платы будут установлены с противоположных сторон straw трубок

## Slide 14: Работы по созданию полномасштабного прототипа End-cap
Кольцевая рама из стеклотекстолита и элементов манифолда

## Slide 15: Монтажный стол и рама для монтажа straw трубок
Работы по созданию полномасштабного прототипа End-cap

## Slide 16
Планы
31 марта 2025 года будут получены рамы
2-11 апреля – будет проведена проверка рам на точность изготовления рам и их деформацию под нагрузкой.
14.04-31.06. Разработка и изготовление технологических приспособлений для сборки
1.07 -31.10 Сборка прототипа
03.11-28.11 Установка считывающей электроники (Аналог электроники для NA64)
01.12 -29.12 Тестирование прототипа
Окончание работ с прототипом предполагается к концу 2025.
В 2026 году предполагается заказывать рамы рабочего детектора и начать проводить предварительные работы сборки (изготовление строу, концевых втулок, рамки для физической дыры и.т.д.)

## Slide 17
Разработка технологии сборки одного слоя straw трубок
Монтажный стол и приспособления для сборки
Дополнительные слайды