## Slide 1
Испытания масс-сепаратора трансплутониевых элементов и оптимизация режимов электромагнитного разделения изотопов
Докладчик – Рычков Ю.В.
30.06.2025
Сессия Совета ОФН РАН «Релятивистская ядерная физика
и физика тяжелых ионов»

## Slide 2: Комплекс разделения изотопов
Массовая доля, % |  |  | 
Cf-249 | Cf-250 | Cf-251 | Cf-252
~42 | ~21 | ~28 | ~9
Ожидаемый состав исходной смеси
изотопов Cf после облучения:
Требования к мишенному материалу:
Масса Cf-251 – не менее 25 мг
Масса Cf-252 – не более 10 мкг
2
Высокий нейтронный поток:
1мг Сf-252 – 2,3 ∙ 109 с-1
> 700
где и абсолютные изотопные концентрации целевого изотопа
в обогащенном продукте и исходной
смеси соответственно
Коэффициент разделения α :
Назначение комплекса – получение высокообогащенных изотопов трансплутониевых элементов для проведения ядерно-физических исследований, в том числе для проведения экспериментов по синтезу новых свертяжелых элементов.
Необходимо изменить изотопный состав
Технология электромагнитного разделения способна обеспечить:
Высокий коэффициент
разделения
2. Возможность обращения
с малыми количествами вещества

## Slide 3: Электромагнитные изотопные масс-сепараторы РФЯЦ-ВНИИЭФ
3
Наименование | С-2 | С-3 |  | 
Тип поля | 1/R | 1/R | Оптимальное распределение поля для разделения тяжелых изотопов | 
Дисперсия на 1% Δm | 20 мм | 35 мм | Высокая изотопная чистота | 
Коэффициент разделения | 200-500 | Не менее 700 |  | 
Производительность | до 20 мг/ч | до 1* мг/ч до 20* мг/ч | ← Cf | * Зависит от активности
 |  |  | ← ТУЭ | 
КПД одного разделения | 7% | 20% | Низкие потери вещества | 
Тип радиационной защиты | Перчаточные боксы | Горячие камеры | Работа с высокоактивными элементами | 
Статус | Действует с 1967 г | Экспериментальный образец (2024 г.) |  | 
Единственный в мире сепаратор c радиационной защитой и автоматизированным дистанционным управлением, который позволит разделять изотопы высокоактивных ТПЭ

## Slide 4
1 ─ горячие камеры для размещения оборудования технологического участка
2 ─ электромагнитный масс-сепаратор
Состав комплекса разделения изотопов
4
Зона разгрузки
Технологический участок
Операторский зал
Аналитическая лаборатория
Вентиляция
Планировка Комплекса разделения изотопов
Размещение основного оборудования
технологического участка
1
1
1
1
1
2

## Slide 5
Проведены расчетные и экспериментальные исследования, определены основные технические характеристики масс-сепаратора:
Определение характеристик нового масс-сепаратора
5
Расходимость ионного пучка – до 7°
Угол вертикальной сходимости – 0,5°
Магнитное поле неоднородное c показателем спада n=1:
при угле отклонения изображение в фокальной плоскости прямолинейно и не зависит от соотношения плеч
фокусировка пучка – входной и выходной границами
позволяет использовать широкоугольные пучки
Дисперсия в таком поле определяется формулой:
где – относительная разность масс,
r0 = 700 мм – радиус средней траектории,
– длина выходной плеча в единицах r0
Входное плечо
Выходное плечо
Дисперсия на 1% относительной разности масс
D1% = 35 мм
При таких характеристиках возможно получение коэффициента разделения α ≥ 700

## Slide 6
Расчетные траектории ионных пучков
6
Траектории ионных пучков (рабочее вещество – CfCl3)
Схема фокусировки пучка ионов
источник
ионов
приёмник
изотопов
Расчетный спектр масс изотопов калифорния
и положение входных щелей приемных коробок
105
104
103
102
101
100
x, мм
660 670 680 690 700 710 720
Напряжённость магнитного
поля в межполюсном
зазоре, А/м
Результаты компьютерного моделирования подтвердили правильность выбранных основных характеристик масс-сепаратора

## Slide 7
На основании расчетов и опыта эксплуатации масс-сепаратора С-2, определены основные технические требования к новому сепаратору:
Рабочее вещество – хлориды металлов
Ионы – однозарядные, одноатомные с М = 200 ÷ 260 а.е.м.
Энергия ионов – до 50 кэВ
Сила тока пучка ионов – до 0,5 мА
Магнитная индукция на средней траектории B0 – до 0,8 Тл
Входное плечо магнита – 1400 мм
Выходное плечо магнита – 2200±150 мм
Рабочее давление в вакуумной камере – 2,7∙10-4 Па
Размеры входной щели приемных коробок – 40×3 мм2
Дистанционное автоматизированное управление технологическим процессом
Характеристики масс-сепаратора
Источник ионов
7
Приёмник изотопов
Диспергирующий
электромагнит
Мнемосхема управления
вакуумной системой

## Slide 8: Система контроля и управления
автоматизированное дистанционное управление всеми составными частями электромагнитного масс-сепаратора как единой системой
построение спектра масс разверткой пучка как по ускоряющему напряжению, так и по магнитному полю
наведение и удержание фокуса ионных пучков на входных щелях приемных коробок приемника изотопов
дистанционный контроль процесса разделения изотопов
сбор, хранение и обработка экспериментальных данных
обеспечение безопасных режимов работы оборудования и защита от заведомо неверных действий оператора
Схема системы контроля и управления
Система контроля и управления построена по классической трехуровневой иерархической схеме и содержит элементы, работающие на разных аппаратных и программных платформах, для их объединения в единую информационную систему выбрана сетевая технология DIM.
8

## Slide 9
Стойки СКУ
Диспергирующий электромагнит
Приёмник изотопов
Изготовление оборудования
Источник ионов
9
Блок коробок приёмника изотопов
Испытания вакуумной системы

## Slide 10
Монтаж оборудования
Испытательный стенд
источника ионов
ЭО масс-сепаратора
10

## Slide 11
Перед проведением испытаний была проведена оценка возможности применения самария и свинца в качестве имитаторов поведения трансплутониевых элементов на различных стадиях технологического процесса электромагнитного разделения.
Применение имитаторов ТПЭ для проведения испытаний
Chart: Температура, °С
| -173 | -73 | 27 | 127 | 227 | 327 | 427 | 527 | 627 | 727 | 827 | 927 | 1027 | 1127 | 1227 | 1327 | 1427 | 1527 | 1627 | 1727 | 1927 | 2127 | 2327 | 2527 | 2727
Cf | 5.3792e-89 | 1.6059e-39 | 4.9818e-23 | 8.7744e-15 | 7.7753e-10 | 1.5454e-06 | 0.00035075 | 0.02051 | 0.48559 | 6.1054 | 48.4465 | 272.197 | 1172.6763 | 4100.7139 | 12135.284 | 31357.5131 | 72465.0134 | 152578.8686 | 297044.7463 | 541024.1014 | 1524015.3444 | 3612434.2044 | 7498033.5897 | 14021292.2323 | 24120331.8779
Sm | 6.5328e-08 | 2.6664e-05 | 0.0023731 | 0.078393 | 1.2932 | 12.5589 | 83.7262 | 409.2985 | 1506.5386 | 4612.9412 | 12118.9698 | 29064.196 | 88792.452
Eu | 2.9168e-80 | 2.3708e-35 | 2.2126e-20 | 6.7593e-13 | 2.0936e-08 | 2.0649e-05 | 0.002841 | 0.11413 | 2.0179 | 20.0864 | 131.658 | 630.8147 | 2375.0407 | 7399.2472 | 19810.7912 | 46897.7298 | 100316.5085 | 197197.6885 | 361021.7765 | 622159.619 | 1592848.7802 | 3486597.5449 | 6765290.275 | 11941109.3985 | 19538976.9252
Приняты решения:
в качестве стабильного имитатора массы калифорния в ходе процесса разделения использовать в качестве стартового вещества металлический свинец;
в качестве имитатора химического поведения хлорида калифорния в ходе отработки радиохимических технологий использовать хлорид самария (III).
11

## Slide 12
Тип ионов | Доля в пучке, %
Pb1+ | 94,55
Pb2+ | 5,35
Pb3+ | 0,03
Pb4+ | 0,06
Зарядовый состав пучка ионов:
Пусконаладочные работы по подсистемам ЭО МС
В соответствии с программой ПНР выполнена наладка и испытание:
Вакуумной камеры на герметичность
Систем газонаполнения, водяного охлаждения, подачи сжатого воздуха
Системы контроля и управления
Высоковольтного и низковольтного питания источника ионов
Приемника изотопов
Подключение и проверка полярности диспергирующего электромагнита
Проведен тестовый запуск на металлическом свинце:
Включены все системы одновременно
Получен пучок ионов свинца и определены его характеристики
Зарегистрированы ионные токи на приемнике изотопов
Определен зарядовый состав пучка
Получен спектр масс изотопов свинца путем сканирования пучка разверткой по ускоряющему напряжению
Определено разрешение по массам в спектре: на 50% высоте пика свинца-208 разрешение составило R50% = 433 отн. ед.
Определена дисперсия масс-сепаратора на 1% относительной разности мacc D1%= 29,98 мм
Установлено, что ЭО МС готов к проведению испытаний
Спектр масс изотопов свинца
12

## Slide 13
Масса целевого изотопа в приёмной коробке:
= 0, 013 г
КПД разделения = 21,2 %
где С0 = 0,524 – массовая доля изотопа Pb-208 в исходном свинце
= 0,117 г – масса свинца, израсходованная из тигля
Основные параметры процесса | Значение
Рабочее вещество | Pb
Длительность разделения t | 4,07 ч
Средний ток ионов Pb-208 в приёмной коробке I208 | 13,1 мкА
Доля однозарядных ионов в пучке n1+ | 93,3%
Давление в вакуумной камере | 5,0·10-4 Па
Температура тигля | 745 °С
Энергия ионов | 29,7 кэВ
Ток диспергирующего электромагнита | 145 А
Ток пучка из источника ионов | 1,5 мА
Суммарный ток на приемнике изотопов | 190 мкА
Проведение испытаний ЭО МС (1)
13
График тока пучка из источника ионов
Графики тока пучка в коробке 208 и на диафрагме

## Slide 14
Проведение испытаний ЭО МС (2)
14
Фазовый портрет пучка в плоскости y-y'
Требуется оптимизация электрических потенциалов, подаваемых на электроды источника ионов и их геометрии
Требуется оптимизация режимов работы электромагнита (финишная обработка торцевых полюсных наконечников) и/или корректировка длины выходного плеча вакуумной камеры
При достижении оптимальных режимов работы будут обеспечены целевые значения коэффициентов прохождения (= 90%) и захождения ( = 90%)
Коэффициент захождения в приемные коробки:
= 23,3%
где – сумма ионных токов в приёмных коробках
Фокусировка ионного пучка осуществлялась за фокальной плоскостью приемника изотопов
Сходимость ионного пучка в вертикальном направлении превышала требуемое значение (0,5°)
Коэффициент прохождения ионного пучка по камере:
= 11,1%
где IИИ, IПрИ – ток однозарядных ионов из источника ионов и на приемнике

## Slide 15
Оптимизация режимов работы масс-сепаратора Источник ионов (1)
Оптимизация система отбора пучка:
- распределение электрического поля ионной оптики – оптимизация потенциалов и при необходимости геометрии электродов
- повышение точности установки электродов – применение специального юстировочного шаблона
Проводка пучка без потерь на стенках вакуумной камеры
Один из вариантов расчета траекторий ионного пучка UEXT = 50 кВ, UPULL = 49 кВ, UFOC = 35 кВ, I+ = 176 мкА
15
EXT PULL FOC GND
y-y'
x-x'

## Slide 16
Оптимизация режимов работы масс-сепаратора Источник ионов (2)
Источник ионов
Оптимизация физического узла, генерирующего ионы:
- величина и конфигурация внешнего магнитного поля ИИ - положение отражателей электронов
- режим испарения и транспортировка паров рабочего вещества в разрядную камеру
- режим работы термокатода
- зарядовый состав при работе на хлоридах металлов
Повышение эффективности использования вещества
16

## Slide 17
Заключение
Разработан и создан экспериментальный образец масс-сепаратора.
Проведены испытания экспериментального образца масс-сепаратора на стабильных имитаторах и определены подходы по достижению оптимальных режимов разделения изотопов.
Оптимизация режимов разделения изотопов и экстраполяция характеристик масс-сепаратора, полученных на стабильных имитаторах, на ТПЭ обеспечит КПД одного разделения не менее 20%, а с применением технологии регенерации коэффициент переработки вещества составит более 40%.
17

## Slide 18
Спасибо
за внимание

## Slide 19
Оптимизация режимов работы масс-сепаратора Диспергирующий электромагнит
1. Дополнительная юстировка полюсов – выполнено
2. Проведение финишной обработки концевых полюсных наконечников и магнитных экранов
Юстировка полюсов магнита

## Slide 20
Аппаратное исполнение СКУ

## Slide 21
Оптимизация режимов работы масс-сепаратора Вспомогательные системы
Вакуумная система
- установка дополнительной секции вакуумной камеры со стороны приемника
(для обеспечения наведения приемных коробок на фокальную плоскость)
Система охлаждения
- установка дополнительных датчиков расхода и температуры
Система контроля и управления
- реализация дополнительных блокировок от неверного состояния оборудования
- повышение стабильности и улучшение эргономичности ПО оператора
Мнемосхемы системы управления