МЕЖДУНАРОДНАЯ    МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ

ЯДЕРНЫХ   ИССЛЕДОВАНИЙ

ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ ВЫСОКИХ

ЭНЕРГИЙ им. В.И.Векслера и А.М.Балдина

INTERNATIONAL    INTERGOVERNMENTAL

ORGANIZATION

JOINT  INSTITUTE  FOR

NUCLEAR   RESEARCH

Veksler and Baldin LABORATORY

OF HIGH ENERGY PHYSICS

Научно-методический семинар

29 мая (четверг) 2025 г., 1100 по мск.

Очная часть: комната 347, корп. 215, ЛФВЭ.

Онлайн: https://lhep-volna.jinr.ru/seminar

« Термостабилизация плоскости считывания время-проекционной камеры установки MPD ускорительного комплекса NICA »

Федотов Александр Сергеевич

( ЛФВЭ / Отделение №3 / НЭОМД / Сектор №1 трековых детекторов )

Для термостабилизации плоскости считывания время-проекционной камеры (TPC) установки MPD ускорительного комплекса NICA разработан программно-аппаратный комплекс водяной термостабилизации и термометрии. Комплекс включает вакуумный испытательный стенд с расходом воды до 3,5 м3/ч при субатмосферном давлении ≥ 0,02 атм (режим leakless), промышленный чиллер, систему PID-нагрева и калиброванные прецизионные датчики Pt100. Применение индивидуальных коэффициентов для полиномиальной калибровки позволило снизить погрешность показаний датчиков до ±0,01°C в лабораторных условиях. Показано, что при номинальном расходе 0,10 м3/ч и температуре 22,6 °C воды в контуре корпуса ROC достигается однородность температуры пэдовой плоскости TPC ±0,08 °C. Температура считывающей электроники FPGA поддерживается ниже границы перенастройки 45 °C регулировкой температуры входящей воды без нарушения leakless-режима. Полученные результаты подтверждают, что вклад считывающей плоскости в неравномерность дрейфа электронов в газовой смеси будет пренебрежимо малым, что позволит использовать «быстрые» смеси газов Ar–CO2.

http://indico.jinr.ru Подразделения  >> Лаборатория физики высоких энергий

им. В.И. Векслера и А.М. Балдина (ЛФВЭ)  >>  Семинары >> Методика, детекторы и прикладная физика (Научно-методическая секция)