## Slide 1: Трубопроводы криогенной системы
1) Труба прямого гелиевого потока высокого давления от КГУ, температура окружающей среды, без теплоизоляции, без вакуумной рубашки.
Наружный диаметр 60 мм.
2) Труба прямого потока гелия (жидкостная) от гелиевого криогенного резервуара, с тепловыми азотными экранами, с вакуумной изоляцией.
Наружный диаметр 150 мм.
3) Труба обратного потока гелия до КГУ. С вакуумной изоляцией.
Наружный диаметр 150 мм.
4) Труба прямого потока азота от азотного криогенного резервуара, с вакуумной изоляцией.
Наружный диаметр 100 мм.
5) Труба обратного потока азота в атмосферу, с теплоизоляцией.
Наружный диаметр 150 мм.
6) Труба приказного газа (пневматика).
Наружный диаметр 25 мм.
7) Кабель электропитания криогенной системы. Диаметр кабеля пока не выбран.
8) Возможно потребуется 2 трубы с дистиллированной водой для охлаждения вакуумной системы. Вопрос обсуждается.

## Slide 2: Трубопроводы криогенной системы
В криогенной системе будет задействованы следующие трубопроводы:
Трубы с порядковыми номерами от 1 до 5 включительно, необходимо прокладывать на эстакаде (не в энергоцепи).
Прокладка трубопроводов на эстакаде должна осуществляться сверху эстакады.
Трубопроводы, расположенные на эстакаде, должны находиться в визуальной и физической доступности для их обслуживания.
Место соединения трубопроводов с эстакады с трубопроводами криогенной системы на платформе должно находится на участке платформы, с заходом на платформу минимум на 0.5 метра и на высоте от 0.5 до 1.7 метров, для удобного и безопасного проведения монтажных и регламентных работ (укладка в несколько рядов).
Расстояние между соединительными фланцами разных трубопроводов должно составлять не менее 200 мм.
Имеется предложение на верхней поверхности эстакады, в месте прокладки трубопроводов установить перила, а поверхность выполнить цельной, для возможности нахождения на этой поверхности персонала, который будет выполнять монтаж трубопроводов, их проверку и обслуживание.
В энергоцепи можно проложить трубопроводы с позициями 6 и 7.
1 | Гелий прямой поток (от КГУ)
2 | Гелий прямой поток (от КР)
3 | Гелий обратный поток
4 | Азот прямой поток (от КР)
5 | Азот обратный поток
6 | Приказной газ (пневматика)
7 | Кабель электропитания криогенной системы

## Slide 3
Работа криогенной системы при транспортировке детектора
Транспортировка возможна в режиме без циркуляции, при достижении температурного уровня детектора в 80К.
Отепление от 4.5К до 120К (азотный уровень температур) не требует контроля скорости отепления и не приведет к деформации или дополнительным напряжениям на обмотке магнита.
По оценке, за время переезда (8 часов) обмотка отеплится с 80К до 120К, что является допустимым.
Исходя из этой информации, переезд из позиции "на пучке" в позицию "обслуживание" может происходить следующим образом:
После завершения эксперимента или при возникновении внештатной ситуации, требуемой обслуживания детектора, выполняется продолжение циркуляции с целью испарения жидкого гелия из гелиевого рефрижератора сателлитного типа;
После отепления гелиевого сборника гелиевого рефрижератора до азотного уровня температур, выполняется остановка циркуляции;
Обмотка в режиме без циркуляции отепляется до 80К;
За время пока идёт отепление, выполняется подготовка всех систем к переезду;
Выполняется отсоединение трубопроводов криогенной системы SPD (отсоединяются все трубопроводы с позициями от 1 до 5 включительно);
После отепления обмотки до 80К и по готовности всех систем, начинается переезд детектора, который занимает порядка 8 часов;
По прибытию детектора в положение "обслуживание" происходит подключение всех коммуникаций и плавное возобновление циркуляции для охлаждения обмотки до 4.5 К.